使用说明书

CS99系列耐压、绝缘电阻、接地电阻测试仪

本系列测试仪最高输出电压可达6kV.

* 任何不正确的操作都可能引起死亡事故的发生 .

* 在使用测试仪之前请详细阅读第2章“使用注意

事项”.

* 本使用说明书应当放在操作者的旁边，以便在需

要时可以阅读。

说明书的使用说明：

* 在操作测试仪前请仔细阅读并理解说明书所描述的内容。阅读后，请把说明书放在操作人员附近以便在需要时进行阅读。当把测试仪从一个工作场所搬运到另外一个工作场所，请把说明书随仪器仪器搬运，以免遗失。

* 如果发现说明书缺页或者说明书被污染，请立即与长盛公司的经销商联系进行购买。

* 随着仪器功能的改进、软件的升级，使用说明书也将不断被完善、升级。请注意测试仪器的软件和说明书的版本。

CS99耐压、绝缘电阻、接地电阻使用说明书Ver:1.0---------------------2008.12

修改记录：

1、修改第6章 PLC接口                 Ver:1.1---------------------2009.7

为确保安全，请注意

* 在测试过程中，操作人员请不要触摸以下所述的位置或区域；否则会造成触电事故的

发生。

（1）测试仪的高压输出端口；

（2）与测试仪连接的测试线的鳄鱼夹；

（3）被测试产品；

（4）和测试仪输出端连接的任何物体；

* 为防止触电事故的发生，请遵循下面的安全操作步骤：

（1）为了预防触电事故的发生，在使用测试仪进行操作前，请先戴上绝缘的橡皮手套

再从事与本测试仪有关的工作。

（2）安全可靠的接地：本系列测试仪的后面板上有一接地端子，请将此端子接地。如

果没有可靠的接地，当电源与机壳短路时或者在测试过程中，高压测试线与机壳短路

时，机壳都会有高压的存在，这是非常危险的。只要任何人接触外壳，都有可能造成

触电的发生，因此必须将此接地端子可靠的与大地连接。

（3）在测试仪的电源开关打开后，请不要触摸和高压输出端口有连接的任何物品；

* 下列情况是非常危险的：

（1）按下“STOP”键后，高压测试灯仍然亮着。

（2）显示器显示的电压值不在变动而高压指示灯仍然亮着。

遇到上面的情况，立即关闭电源开关并拔掉电源插头，不要再使用；请立即长盛仪器

或指定的经销商联系。

目  录

1. 测试仪的开箱及安装 -----------------------------------------------  6

1.1 接收到仪器的检查---------------------------------------------  6

1.2 仪器的开箱检查-----------------------------------------------  6

1.3 包装箱及包装材料---------------------------------------------  6

1.4 使用仪器的安全规则-------------------------------------------  7

1.5 操作人员的规定-----------------------------------------------  7

1.6 检查电源电压-------------------------------------------------  8

1.7 检查并更换保险丝---------------------------------------------  8

1.8 接地---------------------------------------------------------  9

2. 操作注意事项------------------------------------------------------ 10

2.1 禁止的操作--------------------------------------------------- 10

2.2 紧急情况的处理----------------------------------------------- 11

2.3 测试过程中的预防措施----------------------------------------- 11

3. 面板说明 --------------------------------------------------------- 13

3.1前面板说明-----------------------------------------------------14

3.2后面板说明-----------------------------------------------------19

4. 仪器功能概述 ----------------------------------------------------- 20

4.1 概述---------------------------------------------------------- 21

4.2 功能介绍------------------------------------------------------ 21

5. 技术参数---------------------------------------------------------- 30

5.1 机型功能对照表------------------------------------------------ 31

5.2 技术参数------------------------------------------------------ 31

6. PLC接口 --------------------------------------------------------- 40

6.1 PLC接口的输入信号 -------------------------------------------- 41

6.2 PLC接口的输出信号 -------------------------------------------- 41

6.3 PLC接口的电气特性 -------------------------------------------- 41

7. 仪器参数设置------------------------------------------------------ 43

7.1 仪器界面及按键------------------------------------------------- 44

7.2 仪器开机自检--------------------------------------------------- 45

7.3 环境参数设置--------------------------------------------------- 45

7.4 测试参数设置--------------------------------------------------- 52

8. 仪器测试功能------------------------------------------------------ 60

8.1 仪器测试------------------------------------------------------- 61

8.2 仪器偏移测试--------------------------------------------------- 64

8.3 仪器点检------------------------------------------------------- 64

8.4 仪器结果存贮--------------------------------------------------- 64

9. 初始化参数-------------------------------------------------------- 66

9.1 测试初始化参数------------------------------------------------- 67

9.2 环境初始化参数------------------------------------------------- 68

- 运行错误代码------------------------------------------------------- 69

10.1 运行错误代码--------------------------------------------------- 70

10.2 运行出错处理--------------------------------------------------- 70

- 标准通讯协议------------------------------------------------------- 71

11.1 SCPI指令概述--------------------------------------------------- 72

11.2 通讯接口-------------------------------------------------------- 72

11.3 通讯协议-------------------------------------------------------- 74

11.4 测试仪通讯指令集参考-------------------------------------------- 75

11.5 通讯错误迅息表--------------------------------------------------120

12. 附件及保修---------------------------------------------------------122

1

测试仪的开箱及安装

本章介绍用户收到测试仪后所进行的检查及在安装测试仪前所必须的一些基本条件。

1.1 接收到仪器的检查

当您接收到长盛仪器的测试仪后，按如下步骤进行检查：

1.1.1 仪器的包装箱是否完好；如果出现破损，我们建议您不要进行开箱，而是与长

盛公司的经销商或者长盛仪器公司联系。

1.1.2 如果仪器的包装完好，那么请您核对一下您所订购的仪器的型号和包装箱上所标注的型号是

否一致；如果不一致，请您与长盛公司的经销商或者长盛仪器公司联系。

如果在经过1.1.1和1.1.2检查后，没有问题，那么可以进行仪器的开箱检查。

1.2 仪器的开箱检查

请您核对您所订购的测试仪包装内的附件和下面清单一致；

1.2.1 CS9919AX/CS9929AX包装箱内的附件如下： 电源线、CS26009-1、CS26009-2(8个)、CS26009-3

1.2.2 CS9919BX/CS9929BX包装箱内的附件如下： 电源线、 CS26009-1、CS26009-2(5个)、CS26009-3

1.2.3 CS9922BX/CS9922CX包装箱内的附件如下：

电源线、CS26009-1、CS26009-2、CS26009-3

1.2.4 CS9933X包装箱内的附件如下：

电源线、CS26009-1、CS26009-2、CS26009-3、CS26011-1(红)、CS26011-1(黑)

1.2.5 CS9950CX包装箱内附件如下： 电源线、CS26011-1(红)、CS26011-1(黑)

1.2.6 CS9950DX包装箱内的附件如下： 电源线、CS26011-3(红)、CS26011-4(黑)

1.3 包装箱及包装材料

请您保存好原包装材料，以便在以后运输时使用。

1.4 使用仪器的安全规则

在使用仪器时，一定要遵循下面的安全规则：

1.4.1 不要在易燃的空气中使用测试仪

为了防止爆炸或者燃烧事故的发生，不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料旁边

使用测试仪，也不要在含有可燃性气体的空气中使用该仪器。

1.4.2 不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪

仪器内部使用的元器件是精密器件，应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用测

试仪。这样会加速仪器的老化。缩短测试仪的使用寿命，也有肯能损坏测试仪。

仪器的使用温度范围：0ºC～+40ºC；

仪器的储藏温度范围：-20ºC～+70ºC；

1.4.3 不要在高湿的环境中使用测试仪

不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的高湿环境中使用。凝结的水珠可能

使仪器内部短路而损坏测试仪，严重的可能引起火灾。如果储藏仪器的环境的湿度超过下

面所规定的湿度，必须在测试仪完全干燥后才能使用。

使用湿度范围：20%～80%RH

储藏湿度范围：小于90%

1.4.4 不要在多灰尘的环境中使用测试仪

多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾。

1.4.5 不要在通风很差的环境中使用测试仪

仪器内部有强制风冷散热系统；仪器内部的热量散不出去会使仪器内部过热而损坏。在仪器的进

风口和出风口不要堆积其他物品而阻挡风道。

1.4.6 不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪

仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落摔坏测试仪；

1.4.7 不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪

测试仪如果在这些设备旁使用，可能会让这些设备被测试仪产生的高压所干扰；为了减少这些

设备被测试仪的高压所干扰，应使这些设备远离测试仪。

1.4.8 测试仪的输入电源必须有单独的开关控制

测试仪的输入电源必须有单独的开关控制，一旦出现紧急的情况应立即切断电源开

关再进行事故处理。

1.5 操作人员的规定

本测试仪输出的电压足以致人死亡，因此必须是合格的人员才能操作测试仪；

1.5.1 人员资格

操作人员必须由熟练的人员来进行操作，必须了解电压、电流和电阻的基本概念；

操作人员必须知道在进行高压测试时，高压是从测试仪的高压输出端口流出，经过被

测试体，由RETURN的连接线流入测试仪内；如果触摸任何有高压的物品将会触电。

1.5.2 安全规则

操作人员必须给与特殊的训练，并了解各种安规的测试程序及安全规定及仔细阅读了说明书。

1.5.3 衣着规定

操作人员不可穿有金属装饰的衣服或配带金属的饰物，如手表等。耐压测试仪绝对不能让有心脏

病或配带心脏起搏器的人员操作。

1.6 检查电源电压

1.6.1 切换仪器输入电源电压

本仪器使用110V AC或220V AC ±10%  47～63Hz单相电源 在打开仪器前面板上的电源开关之前，请确保电源电压和保险丝与仪器后面板的电压选择开关选择的电压一致。

警告：为了防止故障或损坏测试仪，请在规定的电压范围内使用测试仪。

1.7 检查并更换保险丝

警告：

* 为避免触电事故的发生，在更换保险丝之前，请把电源开

关关闭并把电源插头拔掉。

* 确保使用的保险丝与测试仪说明书所规定的形状、规格及

特性一致。否则可能损坏测试仪。

1.7.1 保险丝的规格

（1）CS9919AX/CS9919BX/CS9929AX/CS9929BX/CS9922BX/CS9922CX

| 输入电压范围 | 频率范围 | 保险丝规格 |
| --- | --- | --- |
| 100～120V | 47Hz～63Hz | 5A |
| 200V～240V |  | 10A |

- CS9933X

| 输入电压范围 | 频率范围 | 保险丝规格 |
| --- | --- | --- |
| 100V～120V | 47Hz～63Hz | 16A |
| 200V～240V |  | 8A |

- CS9950CX

| 输入电压范围 | 频率范围 | 保险丝规格 |
| --- | --- | --- |
| 100V～120V | 47Hz～63Hz | 20A |
| 200V～240V |  | 10A |

（4）CS9950DX

| 输入电压范围 | 频率范围 | 保险丝规格 |
| --- | --- | --- |
| 100V～120V | 47Hz～63Hz | 30A |
| 200V～240V |  | 15A |

1.7.2 保险丝的更换

更换保险丝时，请按照一下步骤：

（1）关掉前面板上的电源开关并拔出电源线；

（2）用起子打开固定保险丝的固定架如下图所示；

（3）检查保险丝规格并更换保险丝，使其与1.7.1所列出的保险丝的规格相同；

（4）把固定保险丝的支架装回原来的位置即可。

1.8 接地

警告：* 不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生；

为确保安全，一定要保证仪器可靠接地；

有两种方法可保证仪器可靠接地，请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来。

（1）连接电源线到一个三相接地的电源插座上。

（2）如果三相电源插头没有接地，在仪器的后面板上有一保护接地端，把保护接地端接到安全地上。

仪器的后面板的接地端如下图所示。

2

操作注意事项

本章描述了操作仪器所必须遵循的规范、措施及注意事项；在使用仪器前，务必详细阅读本章的内容；

警告：本测试仪器的最高输出电压为5kVAC/6kVDC;在操作仪器时，必

须非常小心并遵循本章所给出的警告、注意事项和其它的说明。

2.1 禁止的操作

2.1.1 严禁连续、快速的开关电源开关

关闭前面板上的电源开关后，如果要再次打开电源开关，一定要确保在关闭电源开关后几秒钟或

更长的时间。不要重复、频繁地开关电源开关，如果这样做，仪器的保护装置就有可能不能恰当的

执行保护功能；当测试仪正在测试输出高压时，请不要关闭电源开关，除非在紧急的情况下可以执

行。

2.1.2 严禁把高压输出和地短路

特别小心不要把测试仪的高压测试线和附近的已连接到地的交流电源线或者附近其他的用电设备

短路。如果短路，测试仪的外壳有可能会充满高压，这样将是非常危险的。确保仪器的保护接地端与

安全地可靠的连接。如果仪器的接地端和安全地可靠的连接在一起，即使高压输出端和RETURN（电流

返回端）端短路，仪器也不会有危险且外壳也不会有高压。

具体的接地方法请参阅1.8.

2.1.3 不要使用外部电压

不要把外部装置产生的高压施加于测试仪高压输出端口。因为仪器内部的电压表不能作为单独的

电压表使用。外部电压有可能损坏电压表。

2.2 紧急情况的处理

在紧急情况下（电击事故的发生或被测试体燃烧），必须采取以下操作；可以先完成（1）或（2），

但是两者必须必须全部完成。

（1）关闭仪器的电源开关；

（2) 从电源插座上拔掉仪器的电源线。

2.3 测试过程中的预防措施

2.3.1 带绝缘手套防触电

为了预防触电事故的发生，在使用本测试仪前，请先戴上绝缘的橡皮手套再从事与电有关的工

作。

2.3.2 连接测试线与RETURN端

将测试线连接于RETURN端，当本测试仪在使用的情况下，任何时候都必须去检查此测试线是

否接好、松动或是脱落，当欲用测试线连接测试物时，请先以RETURN端的测试线接上待测物。

如果RETURN端的测试线不完全或脱落是非常危险的。因整个待测试物上将有可能被充满高电

压。

2.3.3连接测试线于高压输出端

当连接好RETURN端的测试线，再依下列程序连接高压输出线：

（1）先按下[STOP]键。

（2）确认测试灯没有亮。

（3）将高压输出线插入高压输出端上。

2.3.4更换待测物

当一个待测物已被测试完毕，更换另一个待测物时，请务必确认：

（1）测试仪处于“复位”状态。

（2）测试灯不闪烁。

（3）液晶显示器电压显示数字不在跳动。

警告：更换待测试体时，请不要用手触摸高压探头！

2.3.5 测试仪处于测试状态

当本测试仪处于测试状态下，测试线、待测物、测试探头和输出端都带有高压，

请不要触摸。

注意：不要用手去触摸测试线上的鳄鱼夹，因为当主机测试时，测试线上有高

压，鳄鱼夹上的绝缘并不高，触摸会造成触电。

2.3.6 测试终止

当测试已告一段落而不需要使用时，或是本测试仪不再使用时，或在使用中而需离开时，请务

必将电源开关置于OFF的位置。

2.3.7测试完确认

在任何时候用手去触摸高压线、被测体或高压输出端，请务必确认：

（1）电源开关处于关闭状态，显示器不亮。

（2）当作绝缘测试或直流测试时，被测体在测试完以后有可能有高压存在，此电压在电源开关关闭

以后，需要一段时间放电才可能放电完全。因此刚测试完请不要立即触摸任何可能造成触电的地方。

2.3.8 测试仪不动作时处理

此系列测试仪为耐压测试仪或耐压绝缘测试仪，其输出最大电压为5.000kVac或6.000kVdc;这些

测试仪的工作环境非常恶劣，如在使用过程中，测试仪没有任何反应，请关掉电源，等待5秒钟以后

再重新打开电源继续使用。

3

面板说明

本章讲述了测试仪的前面板及后面板的组成部分；在操作仪器前请把仪器面板上的各个功能了解清楚。

3.1 前面板说明

3.2 后面板说明

3.1 前面板说明

3.1.1  CS9919AX/CS9929AX/CS9919BX/CS9929BX前面板说明

（1）电源开关（POWER SWITCH）

电源开关按下去为仪器电源接通（开），弹出为仪器电源关闭（关）；

（2）复位键（STOP）

在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，失败灯亮，按下此按键测试仪可以

停止报警，并进入下一个待测状态。

（3）启动键（START）

在复位状态下，按下此键可开始测试。

（4）液晶显示器

240X64图形点阵液晶显示器，显示电压值、电流值、时间值及其它信息。

（5）屏幕键

对应液晶显示器的功能操作或快捷键。

（6）按键区域

A、数字键0～9

在设置参数时，按数字键0～9可改变设定值；在输入文件名时，按相应的按键，按键上的字母

亦可输入；

B、功能键

功能键有两个：退出键（EXIT）和确定键（ENTER）；

退出键（EIXT）:在任意界面下，按退出键（EXIT）返回到主界面；

确定键（ENTER）:在设置参数时，按下确定键（ENTER）测试仪自动把设置的参数存储到记

忆体内。

（7）测试指示灯

高压指示灯在“闪烁”，表明测试仪处于测试状态，高压输出端口有高压输出，请不要触摸高压

端口、高压输出线、高压探头鳄鱼夹及被测试体。

（8）PASS指示灯

测试仪测试合格时，PASS指示灯亮；如果测试时间为0，测试仪不进行PASS判断；

（9）FAIL指示灯

测试失败时，FAIL指示灯亮；

（10）RETURN端

此端子为测量电流的输入端。

（11）高压输出端口

测试仪的高压输出端；在测试时，此端口会有高压输出，请不要触摸高压端口、高压输出线、高

压探头鳄鱼夹及被测试体。

（12）CS9919AX/CS9929AX的8路扫描输出口、CS9919BX/CS9929BX的4路扫描输出口

此4/8个端口可编程为高压输出、电流输入及关三个状态；

3.1.2  CS9912AX/CS9912BX/CS9922BX/CS9922CX/CS9922D前面板说明

（1）电源开关（POWER SWITCH）

电源开关按下去为仪器电源接通（开），弹出为仪器电源关闭（关）；

（2）复位键（STOP）

在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，失败灯亮，按下此按键测试仪可以

停止报警，并进入下一个待测状态。

（3）启动键（START）

在复位状态下，按下此键可开始测试。

（4）液晶显示器

240X64图形点阵液晶显示器，显示电压值、电流值、时间值及其它信息。

（5）屏幕键

对应液晶显示器的功能操作或快捷键。从上至下依次编为F1、F2、F3、F4；

（6）高压指示灯（DANGER）

高压指示灯在“闪烁”，表明测试仪处于测试状态，高压输出端口有高压输出，请不要触摸高压

端口、高压输出线、高压探头鳄鱼夹及被测试体。

（7）测试结果指示灯

A、PASS指示灯

测试仪测试合格时，PASS指示灯亮；如果测试时间为0，测试仪不进行PASS判断；

B、FAIL指示灯

测试失败时，FAIL指示灯亮；

（8）高压输出端口

测试仪的高压输出端；在测试时，此端口会有高压输出，请不要触摸高压端口、高压输出线、高

压探头鳄鱼夹及被测试体。

（9）RETURN端

此端子为测量电流的输入端。

（10）按键区域

A、数字键0～9

在设置参数时，按数字键0～9可改变设定值；在输入文件名时，按相应的按键，按键上的字母

亦可输入；

B、功能键

功能键有两个：退出键（EXIT）和确定键（ENTER）；

退出键（EIXT）:在任意界面下，按退出键（EXIT）返回到主界面；

确定键（ENTER）:在设置参数时，按下确定键（ENTER）测试仪自动把设置的参数存储到记

忆体内。

3.1.3  CS9933X前面板说明

（1）电源开关（POWER SWITCH）

电源开关按下去为仪器电源接通（开），弹出为仪器电源关闭（关）；

（2）复位键（STOP）

在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，失败灯亮，按下此按键测试仪可以

停止报警，并进入下一个待测状态。

（3）启动键（START）

在复位状态下，按下此键可开始测试。

（4）液晶显示器

240X64图形点阵液晶显示器，显示电压值、电流值、时间值及其它信息。

（5）屏幕键

对应液晶显示器的功能操作或快捷键。从上至下依次编为F1、F2、F3、F4；

（6）高压指示灯（DANGER）

高压指示灯在“闪烁”，表明测试仪处于测试状态，高压输出端口有高压输出，请不要触摸高压

端口、高压输出线、高压探头鳄鱼夹及被测试体。

（7）测试结果指示灯

A、PASS指示灯

测试仪测试合格时，PASS指示灯亮；如果测试时间为0，测试仪不进行PASS判断；

B、FAIL指示灯

测试失败时，FAIL指示灯亮；

（8）高压输出端口

测试仪的高压输出端；在测试时，此端口会有高压输出，请不要触摸高压端口、高压输出线、高

压探头鳄鱼夹及被测试体。

（9）、（12） 接地电阻测试电压采样端

（10）接地测试电流输出端、RETURN端

此端口在接地电阻测试时，输出测试所需要的电流；在耐压测试时，为测量电流输入端。

（11）接地测试电流输出端

说明：（9）、（10）、（11）、（12）为接地电阻测试的四端测量法的四个端口；四端测量法

采用电压表的内接法进行测试；

（10）按键区域

A、数字键0～9

在设置参数时，按数字键0～9可改变设定值；在输入文件名时，按相应的按键，按键上的字母

亦可输入；

B、功能键

功能键有两个：退出键（EXIT）和确定键（ENTER）；

退出键（EIXT）:在任意界面下，按退出键（EXIT）返回到主界面；

确定键（ENTER）:在设置参数时，按下确定键（ENTER）测试仪自动把设置的参数存储到记

忆体内。

3.1.4  CS9950CX、CS9950DX前面板说明

（1）电源开关（POWER SWITCH）

电源开关按下去为仪器电源接通（开），弹出为仪器电源关闭（关）；

（2）复位键（STOP）

在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，失败灯亮，按下此按键测试仪可以

停止报警，并进入下一个待测状态。

（3）启动键（START）

在复位状态下，按下此键可开始测试。

（4）液晶显示器

240X64图形点阵液晶显示器，显示电压值、电流值、时间值及其它信息。

（5）屏幕键

对应液晶显示器的功能操作或快捷键。从上至下依次编为F1、F2、F3、F4；

（6）PASS指示灯

测试仪测试合格时，PASS指示灯亮；如果测试时间为0，测试仪不进行PASS判断；

（7）FAIL指示灯

测试失败时，FAIL指示灯亮；

（8）测试指示灯

在测试仪测试过程中，此灯亮。

（9）、（12） 接地电阻测试电压采样端

（10）、（11）接地测试电流输出端

此端口在接地电阻测试时，输出测试所需要的电流；在耐压测试时，为测量电流输入端。

说明：（9）、（10）、（11）、（12）为接地电阻测试的四端测量法的四个端口；四端测量法

采用电压表的内接法进行测试；

3.2 后面板说明

(1) 电源插座

三芯两相电源插座。此电源插座内部带有保险丝；关于输入电压的选择及保险丝的更换请参阅1.7。

（2）保护接地端

此保护接地端要可靠地接在保护地上。否则，测试仪的外壳上有可能充满高压，造成电击事故的发

生。

（3）输入电压选择开关

本系列测试仪的输入电压范围有两种可供选择：100V～120V和200V～240V；在开机前，请确认输

入电压和选择开关选择的电压是一致的。

（4）校准开关

非专业人员，切勿拨动此开关！此开关为校准用的开关，当此开关置于校准状态时，仪器由前

面板按键可进入校准数据程序。

（5）IEEE488（GPIB）通信接口

详细的说明请参阅第12章“标准通信协议”；

（6）强制风冷出风口

此孔为仪器内热量的排出孔，使用此仪器时，此孔后不准堆放其他的物品，以防仪器的热量无法排

出，损坏仪器。

（7）PLC信号输出

PLC输出信号有如下四个：

- READY信号：测试仪在复位状态下，READY信号的两个输出点是接通的；

- TEST信号：测试仪在测试时，此信号有效；此信号可选择为是触点信号还是电平信号；

如果是触电信号，则两个触电在测试时是接通的；如果选择电平信号，则TEST

信号两点之间的电平为24V；TEST信号是触点还是电平信号的选择请参阅“参

数设置”一章。

- PASS信号：测试仪测试合格时，此信号的两个输出点是接通的；

- FAIL信号：测试仪测试失败时，此信号的两个输出点是接通的；

- PLC信号输入

详见第7章“PLC接口”的详细说明；

（9） RS232/RS485通信接口

详细的说明请参阅第12章“标准通信协议”；

（10）USB通信接口

详细的说明请参阅第12章“标准通信协议”；

4

仪器功能概述

本章对测试仪的功能、输出电压的波形和接口进行了详细的描述，在操作测试仪之前，请详细阅读本章的内容；

4.1 概述

4.2 功能介绍

4.1 概述

CS9912AX为交流耐压测试仪；CS9912BX为交直流耐压测试仪；CS9919AX、CS9919BX为8/4通道扫描交流耐压、直流耐压测试仪；CS9929AX、CS9929BX为8/4通道扫描交流耐压、直流耐压、绝缘电阻测试仪；CS9922BX、CS9922CX交流耐压、直流耐压、绝缘电阻测试仪；CS9933X为交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻测试仪；CS9950CX、CS9950DX为接地电阻测试仪。交流耐压测试所需的正弦波电压和接地测试所需的正弦波电流的产生是采用线性功放推动输出，具有输出波形纯净、失真度小的优点。这些测试仪全部采用高速MCU和大规模数字电路设计，其输出电压的大小、频率及电压的上升、下降完全由MCU控制；能实时显示击穿电流值和电压值；配备PLC所需的信号输入、输出接口；可选配RS232C或RS485接口，可方便地与计算机或PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的耐压强度。

本系列测试仪符合如下标准：家用电器类标准（IEC6035、GB4706.1-2001）、医用类标准（IEC601-1-1998、GB4706.1-1998）、灯具类标准（IEC60598-1-1999、GB7000.1-2000）、信息类标准（GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、IEC60065、IEC60950）等等。

4.2 功能介绍

4.2.1  开机检测输入电源的接法是否正确

本系列安规测试仪为确保操作者的安全，均采用外壳接地的I类工作方式，但当供电电路极性接错（正确接法为左中、右相、上地）会造成机壳带电等危险，本系列测试仪自带电源安全检测功能，在开机时CPU自动检测（开机自检允许）电源的N、L、G有无接错。如果液晶显示器显示电源有错，请不要触摸机壳，机壳可能带电。

4.2.2 自动调整输出电压（电流）

本系列测试仪耐压、绝缘测试输出的电压、接地电阻测试输出的电流，全部采用负反馈电路控制，在测试时，测试仪能自动调整到用户设定的电压值（电流值）；

4.2.3 自动升压

用户可根据时间设置电压上升的速度，比如，额定测试电压为1000V，要测试仪每秒上升50V，那么可把电压上升时间设置为20s,如果要测试仪每秒上升200V，那么可把电压上升时间设置为5s。在电压上升的过程中，如果测试电流大于设置电流的上限，仪器将自动切断输出电压，发出声光提示，并且在显示屏上保留显示当前的电压值和电流值。这一功能常用来测试或分析被试品的电压击穿点,也可用来测试容性被试品的耐压。这一功能，是传统耐压测试装置无法实现的。

交流耐压电压上升时的波形

4.2.4 自动降压

用户可根据时间设置电压下降的速度，比如，额定测试电压为1000V，要测试仪每秒下降50V，那

么可把电压上升时间设置为20s,如果要测试仪每秒下降200V，那么可把电压上升时间设置为5s。在 电

压下降的过程中，如果测试电流大于设置电流的上限，仪器将自动切断输出电压，发出声光提示，并

且在显示屏上保留显示当前的电压值和电流值。

4.2.5 两种输出电压模式

一般的可程控的耐压测试测试仪输出两步电压的方式如下：启动后，测试仪输出电压，测试时间

到后，测试仪输出电压降为0后，在输出第二步的电压；

本系列测试仪不但有上面输出电压的方式（N模式），还有一种输出电压的方式（G模式）：即在前

一步输出电压的基础上输出下一步的电压值；输出电压的波形如下所示：

交流G模式下输出电压波形

直流G模式下输出电压波形

4.2.6 输出电压频率连续可调

一般的程控耐压测试仪的输出电压的频率只有两点：50Hz或者60Hz。这对一般的生产线使用已经

足够了，但是无法满足实验室的使用；有些实验室需要其它频率的高压测试，很明显，一般的程控耐

压测试仪已无法满足要求了。本系列测试仪的输出电压（电流）的频率的范围为40.0Hz～400.0Hz,分

辨率为0.1Hz。本系列测试仪不但可做为安规测试仪使用，还可当做实验室用高压变频电源使用。

4.2.7 测试结果可自动保存

有些用户需要把测试的结果保存下来，分析被测试产品的性能；他们往往采用测试仪通过RS232

接口与PC机连接；这种方法在试验室比较实用；但是在生产线上就不实用了。在生产线上不可能一

台测试仪再配一台PC机，这样成本会很高。本系列测试仪能自动把测试结果保存在测试仪内部的存

储器内，最多可保存9999个测试结果。这些结果可以通过RS232接口传送到PC上在进行分析、统

计。

4.2.8 测试低端可选择接地（GND）模式或浮地（FLOAT）模式

本系列测试仪的低端有两种模式：接地模式（GND）和浮地模式（FLOAT）；

GND 模式：把RETURN端和仪器的外壳接在一起。

FLOAT模式：把RETURN端悬浮于仪器的外壳。

这两个模式中，仪器的高压从高压输出端输出，经过被测件流入RETURN；在GND模式中，

RETURN端是接机壳的；这种测试模式中，测试的精度受测试线或夹具和地之间的杂散电容的影

响。

在FLOAT模式中，测试线或夹具和地之间的杂散电容无法影响测量精度。因此，FLOAT模式

常常用于高精度测量中。

4.2.8.1 GND模式

在GND模式中，仪器内部的高压变压器对铁心的漏电流、测试线/夹具对地的漏电流全部流入

RETURN端。被测试件是否接地都可以检测出漏电流，这确保了测试的安全。

GND模式，被测件接地

GND模式，被测件不接地

4.2.8.2 FLOAT模式

警告：在不确定被测试件是否接地时，千万不要选择这种FLOAT模式，如果被测件接地时选择了

FLOAT模式，电流表将被短路，这样是很危险的。

错误接法，FLOAT模式，被测件接地

错误接法，FLOAT模式，连接高压表

当测试件是和地不连接的元器件时，可选择FLOAT模式。FLOAT模式不受测试线及夹具杂散电容、绝缘电阻的影响，测试精度高。

4.2.9 可设置50个记忆组

本系列测试仪最多可设置50个记忆组，每个记忆组可设置30个测试步。

4.2.10 快速放电功能

快速放电功能，能在直流耐压测试或绝缘电阻测试完成后0.2秒的时间内，将被测试体及电

路上的电能放完以确保操作人员安全。

4.2.11 直流耐压测试节约测试时间

在进行直流耐压测试时，被测试体大都呈现电容特性而造成在加压的瞬间回路中出现较大的

充电电流；此充电电流有可能超过电流上限设定值而造成上限报警；电压上升时间功能可避免

充电过大造成的误判现象，但是过长的延时时间将造成测试时间过长；本系列测试仪具有延时

报警功能，在延时时间内，允许测试电流大于上限设定值（但是必须小于最大量程值）；这样，

可大大缩短测试时间；

4.2.12 直流测试开路侦测功能

在直流测试时，被测试体的漏电流都非常小，所以很难使用电流下限来判断被测试体是否和测

试仪连接正常,而一般被测物大都呈现电容性负载特性，在施加电压的瞬间会产生充电电流；充

电电流功能即是利用判断充电电流的大小来判断整个测试回路是否连接正常。如果在测试的整

个过程中，回路中的电流始终小于充电电流，则测试仪认为测试回路连接不正常，给出报警。

5

技术参数

本章详细介绍各种测试仪的技术参数。

5.1 机型功能对照表

5.2 技术参数

5.1 机型功能对照表

| 机 型 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| CS9912AX | 交流耐压测试仪 |
| CS9912BX | 交、直流耐压测试仪 |
| CS9919AX | 8路扫描，交、直流耐压测试仪 |
| CS9929AX | 8路扫描，交、直流耐压/绝缘电阻测试仪 |
| CS9919BX | 4路扫描，交、直流耐压测试仪 |
| CS9929BX | 4路扫描，交、直流耐压/绝缘电阻测试仪 |
| CS9922BX | 交、直流耐压/绝缘电阻测试仪 |
| CS9922CX | 交流耐压/绝缘电阻测试仪 |
| CS9933X | 交、直流耐压/绝缘电阻、接地电阻测试仪 |
| CS9950CX | 输出40A接地电阻测试仪 |
| CS9950DX | 输出60A接地电阻测试仪 |

5.2 技术参数

5.2.1 CS9912AX/CS9912BX技术参数

| 型号 | CS9912AX | CS9912BX |
| --- | --- | --- |
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV～5.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 100VA（5.000kV/20mA） |
|  | 最大额定电流 | 20mA |
|  | 下限电流范围 | 0～20mA,0=不判断下限 |
|  | 电流档位 | 200uA、2mA、20mA |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 电压上升时间 | 0.3s～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3s～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| DCW DCW | 输出 电压 | 范围 | --------- | 0.05kV～6.000kV |
|  |  | 精度 | --------- | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | --------- | 1V |
|  | 最大输出功率 | --------- | 60W（6.000kV/10mA） |
|  | 最大额定电流 | --------- | 10mA |
|  | 电流档位 | -------- | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA |
|  | 纹波系数 | --------- | ≤5%（6kV/10mA） |
|  | 放电时间 | --------- | ≤200ms |
|  | 最大充电电流 | --------- | 10mA |
|  | 电压上升时间 | 0.3s～999.9s 0=电压上升时间关（CS9912AX除外） |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试（CS9912AX除外） |
|  | 电压下降时间 | 0.3s～999.9s 0=电压下降时间关（CS9912AX除外） |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关（CS9912AX除外） |
|  | 延时报警时间 | 0.3s～999.9s 0=延时报警时间关（CS9912AX除外） |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| 电 压 表 | 范围 | 0.050kV～5.000kV | 0.050kV～6.000kV |
|  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  | 分辨率 | 1V |
|  | 显示数值 | 均方根值 |
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ～ 20mA | 0 ～ 20mA |
|  |  | DC | ----------- | 0 ～ 10mA |
|  | 分辨率 | AC | 200uA档：0.1uA,2mA档：1uA,20mA档，10uA |  |
|  |  | DC | -------- | 2uA档： 0.001uA, 20uA档： 0.01uA, 200uA档：0.1uA, 2mA档： 1uA, 10mA档： 10uA |
|  | 测量精度 | ≥2mA为±（2%+5个字），<2mA为±（3%+5个字） |
|  | 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 计 时 器 | 范围 | 0～999.9s |
|  | 分辨率 | 0.1s |
|  | 精度 | ±（0.1%+50ms） |

5.2.2 CS9922BX/CS9922CX技术参数

| 型号 | CS9922BX | CS9922CX |
| --- | --- | --- |
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV～5.00kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 100VA（5.000kV/20mA） |
|  | 最大额定电流 | 20mA |
|  | 下限电流范围 | 0～20mA,0=不判断下限 |
|  | 电流档位 | 200uA、2mA、20mA |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 电压上升时间 | 0.3s～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3s～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV～6.000kV | -------- |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） | -------- |
|  |  | 分辨率 | 1V | -------- |
|  | 最大输出功率 | 60W（6.000kV/10mA） | -------- |
|  | 最大额定电流 | 10mA | -------- |
|  | 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | -------- |
|  | 纹波系数 | ≤5%（6kV/10mA） | -------- |
|  | 放电时间 | ≤200ms | -------- |
|  | 最大充电电流 | 10mA | -------- |
|  | 电压上升时间 | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关（CS9922CX除外） |
|  | 测试时间 | 0.3～999.9s 0=连续测试（CS9922CX除外） |
|  | 电压下降时间 | 0.3～999.9s 0=电压下降时间关（CS9922CX除外） |
|  | 间隔时间 | 0.3～999.9s 0=间隔时间关（（CS9922CX除外） |
|  | 延时报警时间 | 0.3～999.9s 0=延时报警时间关（（CS9922CX除外） |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.100kV～1.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大上限设定值 | 9.999GΩ |
|  | 最大下限设定值 | 9.999GΩ |
|  | 最小下限设定值 | 1MΩ |
|  | 电压上升时间 测试时间 | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 自动切换档位 | 可设置为开、关 |
|  | 放电时间 | ≤200ms |
| 电 压 表 | 范围 | 0.050kV～6.000kV | 0.050kV～5.000kV |
|  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  | 分辨率 | 1V |
|  | 显示数值 | 均方根值 |
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ～ 20mA | 0 ～ 20mA |
|  |  | DC | 0 ～ 10mA | ----------- |
|  | 分辨率 | AC | 200uA档：0.1uA,2mA档：1uA,20mA档，10uA |
|  |  | DC | 2uA档：0.001uA, 20uA档：0.01uA, 200uA档：0.1uA, 2mA档1uA, 10mA档，10uA | ----------- |
|  | 测量精度 | ≥2mA为±（2%+5个字），<2mA为±（3%+5个字） |
|  | 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 电阻表 | 测量范围 | 1MΩ～9999MΩ |
|  | 分辨率 | 1MΩ～9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ～99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ～999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ～9999MΩ:1MΩ |
|  | 精度 | 0.100kV～0.200kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～3000MΩ ±10% 0.201kV～0.499kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～5000MΩ ±10% 0.50OkV～1.000kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～9999MΩ ±10% |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 计 时 器 | 范围 | 0～999.9s |
|  | 分辨率 | 0.1s |
|  | 精度 | ±（0.1%+50ms） |

5.2.3 CS9919AX/CS9929AX/CS9919BX/CS9929BX技术参数

| 型号 | CS9919AX | CS9919BX | CS9929AX | CS9929BX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV～5.00kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 100VA（5.000kV/20mA） |
|  | 最大额定电流 | 20mA |
|  | 下限电流范围 | 0～20mA,0=不判断下限 |
|  | 电流档位 | 200uA、2mA、20mA |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 电压上升时间 | 0.3s～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3s～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 扫描通道数 | 8 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV～6.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 60W（6.000kV/10mA） |
|  | 最大额定电流 | 10mA |
|  | 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA |
|  | 纹波系数 | ≤5%（6kV/10mA） |
|  | 放电时间 | ≤200ms |
|  | 最大充电电流 | 10mA |
|  | 电压上升时间 | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 延时报警时间 | 0.3～999.9s 0=延时报警时间关 |
|  | 扫描通道数 | 8 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| IR | 输出电压 | 范围 | --------------------------- | 0.100kV～1.000kV |
|  |  | 精度 | --------------------------- | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | --------------------------- | 1V |
|  | 最大上限设定值 | --------------------------- | 9.999GΩ |
|  | 最大下限设定值 | --------------------------- | 9.999GΩ |
|  | 最小下限设定值 | --------------------------- | 1MΩ |
|  | 电压上升时间 测试时间 | --------------------------- --------------------------- | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 间隔时间 | --------------------------- | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 自动切换档位 | --------------------------- | 可设置为开、关 |
|  | 放电时间 | --------------------------- | ≤200ms |
|  | 扫描通道数 | 8 |
| 电 压 表 | 范围 | 0.000kV～6.000kV |
|  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  | 分辨率 | 1V |
|  | 显示数值 | 均方根值 |
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ～ 20mA | 0 ～ 20mA | 0 ～ 50mA |
|  |  | DC | 0 ～ 10mA | ----------- | 0 ～ 20mA |
|  | 分辨率 | AC | 200uA档：0.1uA,2mA档：1uA,20mA档，10uA |
|  |  | DC | 2uA档：0.001uA, 20uA档：0.01uA, 200uA档：0.1uA, 2mA档1uA, 10mA档，10uA | ----------- | 2uA档：0.001uA, 20uA档：0.01uA, 200uA档：0.1uA, 2mA档1uA, 20mA档，10uA |
|  | 测量精度 | ≥2mA为±（2%+5个字），<2mA为±（3%+5个字） |
|  | 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 电阻表 | 测量范围 | 1MΩ～9999MΩ （CS9919AX除外） |
|  | 分辨率 | 1MΩ～9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ～99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ～999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ～9999MΩ:1MΩ （CS9919AX/CS9929BX除外） |
|  | 精度 | 0.100kV～0.200kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～3000MΩ ±10% 0.201kV～0.499kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～5000MΩ ±10% 0.50OkV～1.000kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～9999MΩ ±10% （CS9919AX/CS9919BX除外） |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 计 时 器 | 范围 | 0～999.9s |
|  | 分辨率 | 0.1s |
|  | 精度 | ±（0.1%+50ms） |

5.2.4  CS9933X技术参数

| 型号 | CS9933X |
| --- | --- |
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV～5.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 100VA（5.000kV/20mA） |
|  | 最大额定电流 | 20mA |
|  | 下限电流范围 | 0～20mA,0=不判断下限 |
|  | 电流档位 | 200uA、2mA、20mA |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 电压上升时间 | 0.3s～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3s～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV～6.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大输出功率 | 60W（6.000kV/10mA） |
|  | 最大额定电流 | 10mA |
|  | 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA |
|  | 纹波系数 | ≤5%（6kV/10mA） |
|  | 放电时间 | ≤200ms |
|  | 最大充电电流 | 10mA |
|  | 电压上升时间 | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3～999.9s 0=连续测试 |
|  | 电压下降时间 | 0.3～999.9s 0=电压下降时间关 |
|  | 间隔时间 | 0.3～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 延时报警时间 | 0.3～999.9s 0=延时报警时间关 |
|  | 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.100kV～1.000kV |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  |  | 分辨率 | 1V |
|  | 最大上限设定值 | 9.999GΩ |
|  | 最大下限设定值 | 9.999GΩ |
|  | 最小下限设定值 | 1MΩ |
|  | 电压上升时间 | 0.3～999.9s 0=电压上升时间关 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
|  | 自动切换档位 | 可设置为开、关 |
|  | 放电时间 | ≤200ms |
| GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A～30.0A |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+0.2A） |
|  |  | 分辨率 | 0.01A |
|  | 最大输出功率 | 135W（30A/0.15Ω） |
|  | 最大输出电流 | 30A |
|  | 电阻上限设定值 |  |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
| 电 压 表 | 范围 | 0.050kV～6.000kV |
|  | 精度 | ±（2％读值+5V） |
|  | 分辨率 | 1V |
|  | 显示数值 | 均方根值 |
| 耐压电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ～ 20mA |
|  |  | DC | 0 ～ 10mA |
|  | 分辨率 | AC | 200uA档：0.1uA,2mA档：1uA,20mA档，10uA |
|  |  | DC | 2uA档：0.001uA,20uA档：0.01uA,200uA档：0.1uA,2mA档1uA, 10mA档，10uA |
|  | 测量精度 |  |
|  | 最小测量值 |  |
|  | 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 |
|  | 测试模式 | GND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 绝缘电阻表 绝缘电阻表 | 测量范围 | 1MΩ～9999MΩ |
|  | 分辨率 | 1MΩ～9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ～99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ～999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ～9999MΩ:1MΩ |
|  | 精度 | 0.100kV～0.200kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～3000MΩ ±10% 0.201kV～0.499kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～5000MΩ ±10% 0.50OkV～1.000kV:1MΩ～999MΩ ±5% 1000MΩ～9999MΩ ±10% |
|  | 测试模式 | ND模式：RETURN端接机壳 FLOAT模式：RETURN端不接机壳 |
| 接地电流表 | 测量范围 | 3.00A～30.00A |
|  | 分辨率 | 0.01A |
|  | 精度 | ±（2％读值+0.2A） |
|  | 显示值 | 均方根值 |
| 接地电阻表 | 范围 | 0～510mΩ |
|  | 精度 | ±（2％读值+2mΩ） |
|  | 分辨率 | 0.1mΩ |
|  | 测量法 | 四端法 |
| 计 时 器 | 范围 | 0～999.9s |
|  | 分辨率 | 0.1s |
|  | 精度 | ±（0.1%+50ms） |

5.2.5 CS9950CX、CS9950DX技术参数

| 型号 | CS9950CX | CS9950DX |
| --- | --- | --- |
| GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A～40.0A | 3.0A～60.0A |
|  |  | 精度 | ±（2％读值+0.2A） |
|  |  | 分辨率 | 0.01A |
|  | 最大输出功率 | 135W（30A/0.15Ω） | 540W（60A/0.15Ω） |
|  | 最大输出电流 | 30A | 60A |
|  | 电阻上限设定值 |  |  |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 输出波形失真度 | ≤2%（空载或纯阻性负载） |
|  | 波峰因数 | 1.3～1.5 |
|  | 输出信号类型 | DDS+功放 |
|  | 测试时间 | 0.3s～999.9s 0=连续测试 |
|  | 间隔时间 | 0.3s～999.9s 0=间隔时间关 |
| 接地电流表 | 测量范围 | 3.00A～30.00A |
|  | 分辨率 | 0.01A |
|  | 精度 | ±（2％读值+0.2A） |
|  | 显示值 | 均方根值 |
| 接地电阻表 | 范围 | 0～510mΩ |
|  | 精度 | ±（2％读值+2mΩ） |
|  | 分辨率 | 0.1mΩ |
|  | 测量法 | 四端法 |
| 计 时 器 | 范围 | 0～999.9s |
|  | 分辨率 | 0.1s |
|  | 精度 | ±（0.1%+50ms） |

注：接地模式下，测试电流档只能设置在2mA档以上。

6

PLC接口

本章对PLC接口的用法进行了描述；

6.1 PLC接口的输入信号

6.2 PLC接口的输出信号

6.3 PLC接口的电气特性

在测试仪的背板上附有遥控接线端子，它可以接上遥控器进行操作。接线端子为标准的9PIN D型端子座，分为输入信号接线端子和输出接线端子。

6.1 PLC接口的输入信号

PLC输入信号有：Remote、Local、InterLock、Test、Stop及文件选择K3、K2、K1；

Remote:此信号为扩展功能用；

Local: 此信号为扩展功能用；

InterLock:互锁信号；只有互锁信号为0时，TEST键才有效；否则，TEST键无效，无法启动测试仪；

Test：测时键，按下此键，测试仪开始测试；

Stop：复位键，按下此键，测试仪复位；

K3、K2、K1:此功能暂不使用；

6.2 PLC接口的输出信号

PLC输出信号有如下四个：

READY信号：测试仪在复位状态下，READY信号的两个输出点是接通的；

TEST信号：测试仪在测试时，此信号有效；此信号可选择为是触点信号还是电平信号；如果

是触电信号，则两个触电在测试时是接通的；如果选择电平信号，则TEST信号

两点之间的电平为24V；

PASS信号：测试仪测试合格时，此信号的两个输出点是接通的；

FAIL信号：测试仪测试失败时，此信号的两个输出点是接通的；

6.3 PLC接口的电气特性

输出触点电压：24V AC/DC  最大电流：100mA

输入端连接无电压控制触点，空接时端电压：＜10VDC

7

仪器参数设置

本章详细介绍各种测试仪的参数设置。

7.1 仪器界面及按键

7.2 仪器开机自检

7.3 环境参数设置

7.4 测试参数设置

7.1 仪器界面及按键

7.1.1  界面结构概述

仪器界面总体上由标题区、按键区、显示区三部分组成，如下图所示：

有的界面可能没有标题区部分，但都有显示区和按键区部分，如下图所示：

标题区用于放置本界面提示信息、按键区用于放置本界面所支持的键盘操作、显示区用于放置本界面与用户的交互信息。

7.1.2  常用按键功能概述

系统常用图标如下图所示：

系统常用按键含义如下：

上翻键：向上移动一项设置参数或当前设置参数加一键

下翻键：向下移动一项设置参数或当前设置参数减一键

快捷键：按下此键可出现对应的快捷操作菜单

右移键：循环右移键

删除键：删除当前光标所对应的字符，并且后面的字符顺次前移

更多键：按下此键可出现对应的快捷操作菜单，作用同快捷键

返回键：返回到上一级界面

数字键：操作数字键对当前参数进行设置

确认键：即“ENTER”键，进入某项参数设置界面或保存修改后的参数

退出键：即“EXIT”键，退出当前界面到主界面

7.1.3  常用快捷键概述

系统常用快捷键如下图所示：

其中仪器初始化密码为：888888，快捷键的有效范围必须是在主界面和帮助界面下，其他界面无效。ENTER+0表示同时按下“ENTER”键和数字键“0”。

7.2 仪器开机自检

7.2.1  设置开机自检功能

若想打开开机自检功能，必须将系统参数中的开机自检功能打开。自检功能打开后，在测试仪每次开机时，都会自动执行开机自检功能。

7.2.2  开机自检项目

测试仪运行开机自检时屏幕如下图所示：

其中自检项目如下：

电源检测  ：检测测试仪的供电电源N、L、G接法是否正确。若不正确，测试仪机壳上可能带电。

键盘检测  ：检测测试仪在开机过程中是否存在卡键现象。如存在卡键现象，则测试仪按键不能被正确识别。

时间检测  ：检测测试仪系统时钟芯片是否工作正常。但不能检测此时系统时钟时间是否正确。

存储器检测：检测测试仪内部存储器参数是否正确。若不正确则测试工作可能不正常，建议此时与厂家联系。

电压检测  ：检测测试仪内部电压采样电路是否工作正常。若工作不正常，可能是因为某个器件运行失效引起的，建议与厂商联系。

电流检测  ：检测测试仪内部电流采样电路是否工作正常。若工作不正常，可能是因为某个器件运行失效引起的，建议与厂商联系。

上述各项参数的检测，若合格则在检测参数的后面显示“OK”，反之则显示“NG”。

若上述各项参数的检测中有一项参数不合格，在此假设电源检测不合格，则在全部参数检测完毕后，

测试仪屏幕如下图所示：

在此界面下，只需要按下测试仪前面板上任意键即可进入到主界面。建议应在所有检测项目都检测合格后再使用测试仪。

7.3 环境参数设置

7.3.1  内存参数设置

7.3.1.1 进入内存参数设置界面

在菜单界面下的“内存”选项处按下“ENTER”键或在测试界面按下“快捷”键后，再此按下“内存”键进入内存参数设置界面。

7.3.1.2 内存参数操作

内存参数设置界面如下：

本系列安规测试仪内存参数操作是针对测试文件的操作，包括文件新建、文件编辑、文件存贮、文件读取、文件删除五类操作。

文件新建：在一个空闲的文件编号处新建一个测试文件，文件编号范围：1～50，注意：在一个已存在文件的文件编号处不能执行文件新建操作，若测试仪的键盘琐功能设置为打开，则在执行文件新建操作时需要输入测试仪密码。当一项参数设置完成时，按下“ENTER“键进入到下一项参数设置。文件新建步骤如下：

1. 输入文件名；文件名长度不能大于14

2. 设置工作模式；设置此测试文件的工作模式：N（正常）模式或G（梯度)模式；对G（梯度）模式，

只有设置两步电压值测试仪才能按梯度输出。

3. 设置PASS信号保持时间；范围：0～999.9s

4. 设置PASS蜂鸣保持时间；范围：0.2～999.9s

5. 设置电弧侦测模式；设置此测试文件的电弧侦测模式：电流模式或等级模式。

上述步骤操作完成后按下“ENTER”键保存新建的文件，系统自动跳转到设置界面对新建的测试文件参数进行设置。文件新建操作使新建的文件成为当前活动测试文件。

文件编辑：对一个已使用的文件编号处的文件进行编辑。若测试仪的键盘琐功能设置为打开，则在执行文件编辑操作时需要输入测试仪密码。当一项参数编辑完成时，按下“ENTER“键进入到下一参数进行编辑。文件编辑步骤如下：

1. 编辑文件名：文件名长度不能大于14

2. 编辑工作模式：编辑此测试文件的工作模式：N（正常）模式或G（梯度模式）

3. 编辑PASS信号保持时间；范围：0～999.9s

4. 编辑PASS蜂鸣保持时间；范围：0.2～999.9s

5. 编辑电弧侦测模式；编辑此测试文件的电弧侦测模式：电流模式或等级模式。

上述步骤操作完成后按下“ENTER”键保存编辑后的文件，文件编辑操作不改变当前的活动测试文件。

文件存贮：将当前活动测试文件另存为一个新的测试文件，即文件另存为操作。文件存贮步骤如下：1. 存贮文件名：文件名长度不能大于14

上述步骤操作完成后按下“ENTER”键保存存贮后的文件，文件存贮操作不改变当前的活动测试文件。

文件读取：读取选中的测试文件成为当前活动测试文件。按下“ENTER”键进行文件读取操作，所读取的文件将成为当前活动测试文件。

文件删除：删除选中的测试文件或删除全部测试文件操作。若测试仪的键盘琐功能设置为打开，则在执行文件删除操作时需要输入测试仪密码。按下“ENTER”键进行文件删除操作，删除文件模式如下：

删除单项文件模式：当所删除的文件为当前活动测试文件时，在删除此文件后，系统自动读取默认测试文件为当前活动测试文件，当所删除的文件不为当前活动测试文件时，删除操作并不改变当前活动测试文件。

删除全部文件模式：删除操作后，系统自动读取默认测试文件为当前活动测试文件。

7.3.2  系统参数设置

7.3.2.1 进入系统参数设置界面

在菜单界面下的“系统”选项处按下“ENTER”键进入系统参数设置界面。若测试仪的键盘琐功能设置为打开，则在进入系统界面时需要输入测试仪密码。

7.3.2.2 系统参数操作

系统参数设置依据仪器型号分为两种情况，分别如下：

当本系列安规测试仪当仪器型号为CS9912AX、CS9912BX、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X时，系统参数设置界面有4幅。

系统参数设置界面（1）如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

液晶对比度：液晶屏亮度设置参数；范围：1～9，1为液晶屏最暗亮度，9为液晶屏最亮亮度。暂无

法调节；

蜂鸣音量  ：蜂鸣器音量设置参数；范围：0～9，0代表关闭蜂鸣器音量关闭，9为蜂鸣器音量最大。

余量提示  ： 结果余量提示设置参数；范围：0～9，0代表关闭余量提示功能，1～9表示余量为10%～90%时提示，此时测试界面标题区反显。

结果保存  ：测试结果保存功能设置；若关闭结果保存功能，则测试结果自动被丢弃，仪器所能保存的最大结果数目为9999条。

系统参数设置界面（2）如下图所示：

溢出覆盖：溢出覆盖功能设置；若溢出覆盖功能打开，则当测试仪存贮的结果大于9999条时，自动从第一条结果处开始存贮，若溢出覆盖功能关闭，则丢弃测试结果。

GFI保护： GFI保护功能设置；若GFI功能打开，则当机壳带电时，测试仪自动停止测试，提示GFI报警信息。

预防触电：预防触电功能设置；若预防触电功能打开，则当测试仪在复位测试或等待测试状态下，若触摸高压测试端口，测试仪将提示预防触电信息。

测试信号：测试信号设置；PLC-TEST输出信号设置，可设置为电平或触点信号。

自检允许：自检允许功能设置；若自检功能打开，则在每次仪器开机时自动启用自检功能。

检验提示：检验提示功能设置；若检验提示功能打开，则当仪器使用时间超过两年时，在每次开机时会自动提示“仪器校准数据有效期已过，请与厂商联系，重新校准”信息。

测量端口：测量端口接地、浮地选择。选择不同的接线方式，以适用于不同的测试环境要求。

语言选择：仪器语言选择；可选择为中文、英文语言。仪器语言切换可在主界面或帮助界面下按下“ENTER+0”快捷键进行快速切换。

系统参数设置界面（3）如下图所示：

失败继续：失败继续功能设置；当失败继续功能打开时，如果当前测试步骤测试失败，且此测试步骤的步间连续属性为“是”时，则自动开始下一测试步骤的测试。

检验日期：仪器出厂的检验日期；此参数不可设置。

当本系列安规测试仪当仪器型号为CS9950CX、CS9950DX时，系统参数设置界面有3幅。

系统参数设置界面（1）如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

液晶对比度：液晶屏亮度设置参数；范围：1～9，1为液晶屏最暗亮度，9为液晶屏最亮亮度。

蜂鸣音量  ：蜂鸣器音量设置参数；范围：0～9，0代表关闭蜂鸣器音量关闭，9为蜂鸣器音量最大。

余量提示  ： 结果余量提示设置参数；范围：0～9，0代表关闭余量提示功能，1～9表示余量为10%～90%时提示，此时测试界面标题区反显。

结果保存  ：测试结果保存功能设置；若关闭结果保存功能，则测试结果自动被丢弃，仪器所能保存的最大结果数目为9999条。

系统参数设置界面（2）如下图所示：

溢出覆盖：溢出覆盖功能设置；若溢出覆盖功能打开，则当测试仪存贮的结果大于9999条时，自动从第一条结果处开始存贮，若溢出覆盖功能关闭，则丢弃测试结果。

自检允许：自检允许功能设置；若自检功能打开，则在每次仪器开机时自动启用自检功能。

检验提示：检验提示功能设置；若检验提示功能打开，则当仪器使用时间超过两年时，在每次开机时会自动提示“仪器校准数据有效期已过，请与厂商联系，重新校准”信息。

语言选择：仪器语言选择；可选择为中文、英文语言。仪器语言切换可在主界面或帮助界面下按下“ENTER+0”快捷键进行快速切换。

系统参数设置界面（3）如下图所示：

失败继续：失败继续功能设置；当失败继续功能打开时，如果当前测试步骤测试失败，且此测试步骤的步间连续属性为“是”时，则自动开始下一测试步骤的测试。

测试信号：测试信号设置；PLC-TEST输出信号设置，可设置为电平或触点信号。

检验日期：仪器出厂的检验日期；此参数不可设置。

7.3.3  接口参数设置

7.3.3.1 进入接口参数设置界面

在菜单界面下的“接口”选项处按下“ENTER”键进入接口参数设置界面。测试仪通讯接口界面如下图所示：

7.3.3.2 接口参数设置

接口参数设置是指对系统通讯接口参数进行配置，以进行相应通讯功能。仪器所支持的通讯接口有PLC接口、RS232接口、RS485接口、GPIB接口、USB接口，目前尚不支持PRINT接口。具体的通讯协议及通讯指令请参阅串口协议部分。

通讯模式：对于RS232、RS485、USB通讯方式，仪器所支持的通讯模式有正常模式和广播模式，区别在于正常模式均采用应答式通讯，即仪器在接收到一串合法命令串后都将返回一回应字符串做为应答，而广播模式则没有应答。广播模式用于多机通讯模式中，需要一次性设置多台仪器参数的场合。广播模式的地址在通讯接口参数设置界面里不能设置，只能通过通讯指令来进行设置。

RS232、RS485、USB通讯方式正常模式的本机地址范围：1～255

RS232、RS485、USB通讯方式广播模式的本机地址范围：0

对于GPIB通讯方式，仪器不支持广播模式。

PLC通讯接口参数设置界面如下图所示：

在PLC接口使能后，仪器面板上除复位键外所有按键均无效，此时可通过PLC来进行仪器测试过程控制，详细请参阅第7章。

RS232通讯接口参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

通讯控制：RS232通讯接口是否打开，只有该参数设置为打开后，RS232通讯接口才可正常使用。

波特率  ：RS232通讯波特率设置，仪器所支持的波特率有：9600bps、14400bps、19200bps

本机地址：通讯本机地址设置，用于多机通讯，必须确保多机通讯时，各个仪器的本机地址互不一致。

仪器本机地址范围：1～255，即最多只支持255台仪器通讯。

RS485通讯接口参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

通讯控制：RS485通讯接口是否打开，只有该参数设置为打开后，RS485通讯接口才可正常使用。

波特率  ：RS485通讯波特率设置，仪器所支持的波特率有：9600bps、14400bps、19200bps

本机地址：通讯本机地址设置，用于多机通讯，必须确保多机通讯时，各个仪器的本机地址互不一致。

仪器本机地址范围：1～255，即最多只支持255台仪器通讯。

GPIB通讯接口参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

通讯控制：GPIB通讯接口是否打开，只有该参数设置为打开后，GPIB通讯接口才可正常使用。

本机地址：通讯本机地址设置，用于多机通讯，必须确保多机通讯时，各个仪器的本机地址互不一致。

仪器本机地址范围：1～30，即最多只支持30台仪器通讯。

USB通讯接口参数设置界面如下图所示：

仪器所支持的USB通讯只是指使用USB做为通讯传输介质，并不支持U盘等USB设备操作功能。其中包含所设置的参数如下：

通讯控制：USB通讯接口是否打开，只有该参数设置为打开后，USB通讯接口才可正常使用。

波特率  ：USB通讯波特率设置，仪器所支持的波特率有：9600bps、14400bps、19200bps

本机地址：通讯本机地址设置，用于多机通讯，必须确保多机通讯时，各个仪器的本机地址互不一致。

仪器本机地址范围：1～255，即最多只支持255台仪器通讯。

7.3.4  密码参数设置

7.3.4.1 进入密码参数设置界面

在菜单界面下的“密码”选项处按下“ENTER”键进入密码参数设置界面。

7.3.4.2 密码参数设置

密码参数设置是指对仪器密码参数进行设置，仪器初始化密码为：888888，密码参数设置界面如下图所示：

仪器密码长度最大长度为8，全部由数字0～9组成，密码参数设置步骤如下：

原始密码：输入原始密码后按下“ENTER”键，若输入错误，仪器会提示“原始密码错误！请重新输入。”错误信息，此时错误的原始密码被仪器自动清空，若输入正确，则会进入到新设密码的设置。

新设密码：输入新设密码后按下“ENTER”键进入到确认密码的设置。

确认密码：输入确认密码，必须与新设密码一致，按下“ENTER”键，若设置成功，仪器会提示“密码设置成功！返回到菜单界面。”成功信息并自动返回到菜单界面，若设置失败，仪器会提示“确认密码错误！请重新输入”错误信息并清空新设密码和确认密码，此时可重新对密码进行设置。

7.3.5  时间参数设置

7.3.5.1 进入时间参数设置界面

在菜单界面下的“时间”选项处按下“ENTER”键进入密码参数设置界面。

7.3.5.2 时间参数设置

时间参数设置是指对仪器当前时间参数进行设置，时间参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

当前时间：仪器当前时间，此参数由仪器自动更新，无须进行设置。

新设时间：输入新设时间后按下“ENTER”键，若所设置的新设时间合法，则新设时间设置成功，仪器当前时间更新为新设时间并自动退出时间参数设置界面，若新设时间不合法（如月份超出允许范围等），则此次新设时间设置无效，测试仪自动放弃此次设置。

7.3.6  键盘锁参数设置

7.3.6.1 进入键盘锁参数设置界面

在菜单界面下的“键盘锁”选项处按下“ENTER”键进入键盘锁参数设置界面。若测试仪的键盘锁功能设置为打开，则在进入键盘锁界面时需要输入测试仪密码。

7.3.6.2 键盘锁参数设置

键盘锁参数设置是指对仪器进入某个界面时是否需要输入密码的功能进行设置，键盘锁参数设置界面如下图所示：

需要输入密码的界面和操作有：设置界面、系统界面、键盘锁界面、文件新建操作、文件编辑操作和文件删除操作。若关闭键盘锁功能，则在进入以上界面时不需要输入密码。若打开键盘锁功能，则当输入完一次正确密码后，以后再进入相应界面时就不需要再次输入密码。

7.4 测试参数设置

7.4.1  测试文件与测试步骤

本系列安规测试仪内部最多可建立50个测试文件，每个文件最多可包含30个测试步骤，每个测试步骤的测试模式可以为测试仪所支持的测试模式中的任意一种。用户可编程测试步骤以实现自己想要的测试功能。

7.4.2  测试文件工作模式与测试步骤测试模式

本系列安规测试仪中测试文件工作模式分为两中：N（正常）模式、G（梯度）模式，其中N模式支持ACW、DCW、IR、GR四种测试模式，G模式只支持ACW、DCW两种测试模式。

7.4.3  进入测试参数设置界面

您可以在在主界面下按下“设置”键进入或在测试界面下按下“快捷”键，后再按下“设置”键进入测试参数设置界面。若测试仪的键盘琐功能设置为打开，则在进入设置界面时需要输入测试仪密码。

测试参数设置界面由标题区、显示区、按键区三部分组成，其中标题区的信息分别为：当前测试步骤、总测试步骤、本测试文件的工作模式、本测试步骤的测试模式、本测试文件的文件名。

7.4.4  测试步骤操作

测试仪支持测试步骤的插入、删除、前移、后移、互换操作。测试步骤操作只能在设置测试步骤参数时才能进行，此时设置界面所对应的按键区中有“快捷键”，以ACW交流耐压参数设置界面为例，如下图所示：

在对测试步骤设置时，按下“快捷”键，此时根据当前测试文件的总测试步骤数目支持不同的步骤操作。

步骤插入：即在当前测试步骤后面新建测试步骤操作。新建测试步骤的操作可通过按下“上翻”键或

按下“快捷”键，在出现的按键区中按下“插入”键来实现。当测试文件的总测试步骤数

目为30步时，测试仪不支持步骤插入操作。

步骤删除：测试步骤删除操作。按下“快捷”键，在出现的按键区中按下“删除”键来实现。删除本

测试步骤，后面的测试步骤顺序前移。当测试文件的总测试步骤为1步时，测试仪不支持

步骤删除操作。

步骤前移：当前测试步骤前移一步操作。即将当前测试步骤与前一测试步骤内容互换，可方便的实现

测试步骤排序功能。当测试文件的总测试步骤为1步时，测试仪不支持步骤前移操作。

步骤后移：当前测试步骤后移一步操作。即将当前测试步骤与后一测试步骤内容互换，可方便的实现

测试步骤排序功能。当测试文件的总测试步骤为30步时，测试仪不支持步骤后移操作。

步骤互换：当前测试步骤与指定测试步骤内容互换操作。即将当前测试步骤与指定的测试步骤内容互

换，可方便的实现测试步骤排序功能。当测试文件的总测试步骤为1步时，测试仪不支持

步骤互换操作。

步骤读取：读取指定的测试步骤操作。通过“数字”键输入想要读取的测试步骤编号，输入的测试步骤编号不能大于测试文件的总测试步骤编号，按下“ENTER”键即可读出指定的测试步骤。

7.4.5  ACW交流耐压参数设置

ACW参数设置界面最多有6幅，适用于CS9912AI、CS9912BI、CS9913A、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X十一种仪器型号。下面以“SAMPLE”测试文件为例进行ACW参数设置。

ACW测试步骤、测试模式、测试电压参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

测试步骤：当前测试步骤编号；范围：1～30。当测试步骤大于1步时，可按下“快捷”键，进行插入、删除、前移、后移、互换操作，具体请参阅7.4.4 测试步骤操作。

测试模式：当前测试步骤测试模式；选择为ACW交流耐压测试模式。

测试电压：当前测试步骤测试电压；范围：0.050～5.000kV。

ACW电流档位、电流上限、电流下限参数设置界面如下图所示：

电流档位：当前测试步骤电流档位；当仪器型号为CS9912AI、CS9912BI、CS9919AX、CS9919BX、

CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X时，电流档位值：200μA、2mA、20mA

当仪器型号为CS9913A、CS9913B时，电流档位值：200μA、2mA、20mA、50mA

电流上限：当前测试步骤电流上限报警值；电流上限报警值范围依据电流档位的设置值。具体如下：

200μA档时，电流上限：0.1～200.0μA；2mA档时，电流上限：0.001～2.000mA；20mA档时，电流上限：0.01～20.00mA；50mA档时，电流上限：0.01～50.00mA

电流下限：当前测试步骤电流下限报警值；电流下限报警值范围：0～电流上限报警值,当电流下限报警值设置为0时，代表电流下限报警判断功能关闭。

ACW真实电流、电弧侦测、输出频率参数设置界面如下图所示：

真实电流：当前测试步骤真实电流上限报警值；真实电流上限报警值范围：0～电流上限报警值，当真实电流上限报警值设置为0时，代表真实电流上限报警功能关闭。

电弧侦测：当前测试步骤电弧侦测；电弧侦测分两种模式：电流模式和等级模式。电流模式参数设置范围：0～20.00mA，等级模式参数设置范围：0～9，当电弧侦测设置为0时，代表电弧侦测功能关闭。

输出频率：当前测试步骤输出频率；范围：40.0Hz～400.0Hz

ACW上升时间、测试时间、下降时间参数设置界面如下图所示：

上升时间：当前测试步骤上升时间；范围：0,0.3s～999.9s，当上升时间设置为0s时，代表上升时间功能关闭。

测试时间：当前测试步骤测试时间；范围：0,0.3s～999.9s，当测试时间设置为0s时，代表测试时间为无穷大，测试仪从始终处于测试状态，即当测试时间到999.9s后，又从0s开始循环。

下降时间：当前测试步骤下降时间；范围：0,0.3s～999.9s，当下降时间设置为0s时，代表下降时间功能关闭。

ACW间隔时间、步间PASS、步间连续参数设置界面如下图所示：

间隔时间 ：当前测试步骤间隔时间；范围：0s～999.9s，当间隔时间设置为0s时，代表间隔时间功能关闭。

步间PASS：当前测试步骤步间PASS；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否输出

PASS信号。

步间连续 ：当前测试步骤步间连续值；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否连续。

ACW测试端口参数设置界面如下图所示：

测试端口：当前测试步骤测试端口；当仪器型号为CS9919AX、CS9929AX时，测试仪具有8路测试端口。当仪器型号为CS9919BX、CS9929BX时，测试仪具有4路测试端口。测试端口的取值范围：X - 高阻态、L - 低电平态、H - 高电平态。当仪器型号为CS9912AI、CS9912BI、CS9913A、CS9913B、CS9922BX、CS9922CX、CS9933X时，测试仪只有单路端口、因此没有此参数设置界面。

7.4.6  DCW直流耐压参数设置

DCW参数设置界面最多有6幅，适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种仪器型号。下面以“SAMPLE”测试文件为例进行DCW参数设置。

DCW测试步骤、测试模式、测试电压参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

测试步骤：当前测试步骤编号；范围：1～30。当测试步骤大于1步时，可按下“快捷”键，进行插入、删除、前移、后移、互换操作，具体请参阅7.4.4 测试步骤操作。

测试模式：当前测试步骤测试模式；选择为DCW直流耐压测试模式。

测试电压：当前测试步骤测试电压；范围：0.050～6.000kV。

DCW电流档位、电流上限、电流下限参数设置界面如下图所示：

电流档位：当前测试步骤电流档位；当仪器型号为CS9912BI、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X时，电流档位值：2μA、20μA、200μA、2mA、10mA

当仪器型号为CS9913B时，电流档位值：2μA、20μA、200μA、2mA、20mA

电流上限：当前测试步骤电流上限报警值；电流上限报警值范围依据电流档位的设置值。具体如下：

2μA档时，电流上限：0.001～2.000μA；20μA档时，电流上限：0.01～20.00μA；200μA档时，电流上限：0.1～200.0μA；2mA档时，电流上限：0.001～2.000mA；10mA档时，电流上限：0.01～10.00mA；20mA档时，电流上限：0.01～20.00mA

电流下限：当前测试步骤电流下限报警值；电流下限报警值范围：0～电流上限报警值,当电流下限报警值设置为0时，代表电流下限报警判断功能关闭。

DCW充电电流、电弧侦测、延时时间参数设置界面如下图所示：

充电电流：当前测试步骤充电电流上限报警值；充电电流上限报警值范围：0～电流上限报警值，当充电电流上限报警值设置为0时，代表充电电流上限报警判断功能关闭。

电弧侦测：当前测试步骤电弧侦测；电弧侦测分两种模式：电流模式和等级模式。电流模式参数设置范围：0～20.00mA，等级模式参数设置范围：0～9，当电弧侦测设置为0时，代表电弧侦测功能关闭。

延时时间：当前测试步骤延时判断时间；范围：0,0.3s～999.9s，当延时时间设置为0时，代表延时判断功能关闭。

DCW上升时间、测试时间、下降时间参数设置界面如下图所示：

上升时间：当前测试步骤上升时间；范围：0,0.3s～999.9s，当上升时间设置为0s时，代表上升时间功能关闭。

测试时间：当前测试步骤测试时间；范围：0,0.3s～999.9s，当测试时间设置为0s时，代表测试时间为无穷大，测试仪从始终处于测试状态，即当测试时间到999.9s后，又从0s开始循环。

下降时间：当前测试步骤下降时间；范围：0,0.3s～999.9s，当下降时间设置为0s时，代表下降时间功能关闭。

DCW间隔时间、步间PASS、步间连续参数设置界面如下图所示：

间隔时间 ：当前测试步骤间隔时间；范围：0s～999.9s，当间隔时间设置为0s时，代表间隔时间功能关闭。

步间PASS：当前测试步骤步间PASS；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否输出

PASS信号。

步间连续 ：当前测试步骤步间连续值；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否连续。

DCW测试端口参数设置界面如下图所示：

测试端口：当前测试步骤测试端口；当仪器型号为CS9919AX、CS9929AX时，测试仪具有8路测试端口。当仪器型号为CS9919BX、CS9929BX时，测试仪具有4路测试端口。测试端口的取值范围：X - 高阻态、L - 低电平态、H - 高电平态。当仪器型号为CS9912AI、CS9912BI、CS9913A、CS9913B、CS9922BX、CS9922CX、CS9933X时，测试仪只有单路端口、因此没有此参数设置界面。

7.4.7  IR绝缘电阻参数设置

IR参数设置界面最多有5幅，适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种仪器型号。下面以“SAMPLE”测试文件为例进行IR参数设置。

IR测试步骤、测试模式、测试电压参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

测试步骤：当前测试步骤编号；范围：1～30。当测试步骤大于1步时，可按下“快捷”键，进行插入、删除、前移、后移、互换操作，具体请参阅7.4.4 测试步骤操作。

测试模式：当前测试步骤测试模式；选择为IR绝缘电阻测试模式。

测试电压：当前测试步骤测试电压；范围：0.050～1.000kV。

IR自动换档、电阻上限、电阻下限参数设置界面如下图所示：

自动换档：当前测试步骤自动换档功能设置值；此设置值决定于在测试过程中是否自动更换绝缘电阻档位，若设置为是则开启自动换档功能，若设置为否，则关闭自动换档功能，在测试过程中使用由绝缘电阻下限报警值所决定的绝缘电阻档位。

电阻上限：当前测试步骤绝缘电阻上限报警值；范围：0～9999MΩ，当绝缘电阻上限报警值设置为0MΩ时，代表绝缘电阻上限报警功能关闭。

电阻下限：当前测试步骤绝缘电阻下限报警值，范围：1～电阻上限，当绝缘电阻上限报警功能关闭时，绝缘电阻下限报警值范围：1～9999MΩ

IR上升时间、测试时间、延时时间参数设置界面如下图所示：

上升时间：当前测试步骤上升时间；范围：0,0.3s～999.9s，当上升时间设置为0s时，代表上升时间功能关闭。

测试时间：当前测试步骤测试时间；范围：0,0.3s～999.9s，当测试时间设置为0s时，代表测试时间为无穷大，测试仪从始终处于测试状态，即当测试时间到999.9s后，又从0s开始循环。

下降时间：当前测试步骤下降时间；范围：0,0.3s～999.9s，当下降时间设置为0s时，代表下降时间功能关闭。

IR间隔时间、步间PASS、步间连续参数设置界面如下图所示：

间隔时间 ：当前测试步骤间隔时间；范围：0s～999.9s，当间隔时间设置为0s时，代表间隔时间功能关闭。

步间PASS：当前测试步骤步间PASS；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否输出

PASS信号。

步间连续 ：当前测试步骤步间连续值；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否连续。

IR测试端口参数设置界面如下图所示：

测试端口：当前测试步骤测试端口；当仪器型号为CS9929AX时，测试仪具有8路测试端口。当仪器型号为CS9929BX时，测试仪具有4路测试端口。测试端口的取值范围：X - 高阻态、

L - 低电平态、H - 高电平态。当仪器型号为CS9933X时，测试仪只有单路端口、因此没有此参数设置界面。

7.4.8  GR接地电阻参数设置

GR参数设置界面有4幅界面，对于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种仪器型号。下面以“SAMPLE”测试文件为例进行GR参数设置。

GR测试步骤、测试模式、输出电流参数设置界面如下图所示：

其中包含所设置的参数如下：

测试步骤：当前测试步骤编号；范围：1～30。当测试步骤大于1步时，可按下“快捷”键，进行插入、删除、前移、后移、互换操作，具体请参阅7.4.4 测试步骤操作。

测试模式：当前测试步骤测试模式；选择为GR接地电阻测试模式。

输出电流：当前测试步骤输出电流；当仪器型号为CS9933X、CS9950时，输出电流范围：1.00～30.00A。

当仪器型号为CS9950CX时，输出电流范围：1.00～40.00A。当仪器型号为CS9950DX时，输出电流范围：1.00～60.00A

GR电阻上限、电阻下限、测试时间参数设置界面如下图所示：

电阻上限：当前测试步骤电阻上限报警值；范围：001.0～Min(1500*Imax/100*Iset, 510.0)

其中：当仪器型号为CS9933X、CS9950时，Imax：30.00A。当仪器型号为CS9950CX时，Imax：40.00A。当仪器型号为CS9950DX时，Imax：60.00A。Min为取两个数据中的最小值

电阻下限：当前测试步骤电阻下限报警值；范围：0～电阻上限。

测试时间：当前测试步骤测试时间；范围：0,0.3s～999.9s，当测试时间设置为0s时，代表测试时间为无穷大，测试仪从始终处于测试状态，即当测试时间到999.9s后，又从0s开始循环。

GR间隔时间、步间PASS、步间连续参数设置界面如下图所示：

间隔时间 ：当前测试步骤间隔时间；范围：0s～999.9s，当间隔时间设置为0s时，代表间隔时间功能关闭。

步间PASS：当前测试步骤步间PASS；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否输出

PASS信号。

步间连续 ：当前测试步骤步间连续值；此参数决定在多测试步骤连续测试时步与步之间是否连续。

GR输出频率参数设置界面如下图所示：

输出频率：当前测试步骤输出频率值；范围：40.0Hz～400.0Hz

8

仪器测试功能

本章详细介绍各种测试仪的测试功能。

8.1 仪器测试

8.2 仪器偏移测试

8.3 仪器点检

8.4 仪器结果存贮

8.1 仪器测试

8.1.1  进入测试界面

在主界面下，按下“测试”键即可进入测试界面。

测试参数设置界面由标题区、显示区、按键区三部分组成，其中标题区的信息分别为：当前测试步骤、总测试步骤、本测试文件的工作模式、本测试步骤的测试模式、本测试文件的文件名。

8.1.2  启动、复位测试

启动、复位操作只有在如下按键区时才有效，如图所示：

“启动键”按下后，测试仪开始按照所设置的测试参数进行测试，在此过程中，可按下“复位键”复位测试仪。

“复位键”按下后，若测试仪不处于停止测试状态，则测试仪复位到停止测试状态，反之则复位到等待测试状态。

注意：当测试界面处于其他按键区时，即按下了“快捷键”后出现的按键区，启动、复位操作皆无效。

8.1.3  测试界面的快捷操作及余量提示

在测试界面下，按下“快捷”键后，按键区发生改变，如下图所示：

此时可通过按下相应的快捷键进入到相应的界面实现快捷操作。按下“内存”键进入到菜单界面下的内存界面，可快捷的读取测试文件进行测试。按下“设置”键进入到设置界面，可快捷的进行测试参数设置。按下“更多”键后，按键区再次发生改变，若下图所示：

在此按键区内，按下“偏移”键进入偏移测量模式选择界面，在选择相应的偏移测量模式后按下“ENTER”键进入到菜单界面下的偏移界面，可快捷的进行测试步骤的偏移测试。按下“结果”键进入菜单界面下的结果界面，可快捷的查看测试结果以及统计数据。

“返回”键在此的作用为返回到上一层按键区，当返回到最顶层按键区时，则会返回到主界面。

从测试界面按下相应快捷键进入到相应界面后按下返回键，直接返回到测试界面，界面跳转简单，建议这样操作。

测试步骤可通过“上翻”键或“下翻”键进行读取，这样即可实现了从指定的测试步骤处进行测试的功能。

当测试仪测试结果保存功能打开且余量提示功能打开时，当测试结果所占空间大于余量提示值时，测试界面的标题区反显，提示余量不足。

8.1.4  交流耐压（ACW）测试

8.1.4.1

（1）按照步骤7.3.1新建一个文件（如建为SAMPLE）；

（2）按照步骤7.4设置测试所需要的参数；进行交流耐压测试，则要把测试模式设置为交流耐压

（ACW）;

- 把被测试仪和被测试体连接；

- 在等待测试界面下，按“START”键可开始测试；等待测试界面如下：

或

（5）测试结果判断

如果在测试过程中，没有出现报警（FAIL灯没亮），那么在测试时间到时，合格灯亮（PASS灯），

则表明测试合格；

8.1.5 DCW直流耐压测试

（1）按照步骤7.3.1新建一个文件（如建为SAMPLE）；

（2）按照步骤7.4设置测试所需要的参数；进行直流耐压测试，则要把测试模式设置为直流耐压

（DCW）;

（3）把被测试仪和被测试体连接；

（4）在等待测试界面下，按“START”键可开始测试；等待测试界面如下：

（5）测试结果判断

如果在测试过程中，没有出现报警（FAIL灯没亮），那么在测试时间到时，合格灯亮（PASS灯），

则表明测试合格；

8.1.6 IR绝缘电阻测试

（1）按照步骤7.3.1新建一个文件（如建为SAMPLE）；

（2）按照步骤7.4设置测试所需要的参数；进行交流绝缘电阻，则要把测试模式设置为绝缘电阻

（IR）;

（3）把被测试仪和被测试体连接；

（4）在等待测试界面下，按“START”键可开始测试；等待测试界面如下：

（5）测试结果判断

如果在测试过程中，没有出现报警（FAIL灯没亮），那么在测试时间到时，合格灯亮（PASS灯），

则表明测试合格；

8.1.7 GR接地电阻测试

（1）按照步骤7.3.1新建一个文件（如建为SAMPLE）；

（2）按照步骤7.4设置测试所需要的参数；进行接地电阻测试，则要把测试模式设置为接地电阻

（GR）;

（3）把被测试仪和被测试体连接；

（4）在等待测试界面下，按“START”键可开始测试；等待测试界面如下：

（5）测试结果判断

如果在测试过程中，没有出现报警（FAIL灯没亮），那么在测试时间到时，合格灯亮（PASS灯），

则表明测试合格；

8.1.8 组合测试模式

例：需要进行一步交流耐压测试、一步直流耐压、一步绝缘电阻测试、一步接地电阻测试；

（1）按照步骤7.3.1新建一个文件（如建为SAMPLE）；

（2）按照步骤7.4设置测试所需要的参数；第一步设置为交流耐压（ACW）、第二步设置为直流耐压

（DCW）、第三步设置为绝缘电阻（IR）、第四步设置为接地电阻电阻（GR）；

（3）把被测试仪和被测试体连接；

（4）在等待测试界面下，按“START”键可开始测试；等待测试界面如下：

（5）测试结果判断

如果在测试过程中，没有出现报警（FAIL灯没亮），那么在测试时间到时，合格灯亮（PASS灯），

则表明测试合格；

8.2 仪器偏移测试

8.2.1  进入偏移测试界面

在测试界面下，通过按下“偏移”键或在菜单界面下，在“偏移”选项处按下“ENTER”键进入。

当测试仪具有单路测试端口时，偏移测量界面如下图所示：

当测试仪具有四路测试端口时，偏移测量界面如下图所示：

当测试仪具有八路测试端口时，偏移测量界面如下图所示：

8.2.2  偏移测量模式

偏移测量具有单次模式和连续模式。单次模式：系统对当前测试步骤进行偏移测量后停止，此时需要按下启动键进行下一测试步骤的偏移测量。连续模式：系统自动对当前文件所有测试步骤进行偏移测量后停止。可在偏移界面下按下“快捷”键，再按下“模式”键出现的偏移测量模式更改界面中进行修改，修改后按下“ENTER”键保存并返回到偏移测量界面。

从“菜单”界面下进行偏移测量界面，默认为连续偏移测量模式。

8.2.3  启动、复位偏移测量

在偏移测量界面下，必须保障测试仪与被测件可靠连接，按下“启动”键开始偏移测量，进行偏移测量的测试步骤的测试时间一定不能设置为0.0s，否则此测试步骤的偏移测量永远不会结束。按下“复位”键复位偏移测量，具体操作过程同测试界面。

8.2.4  消除偏移测量值

当对某一测试步骤进行偏移测量后，其偏移测量值保存在本测试步骤的参数中，此时您可以修改此测试步骤的测试模式、测试电压（当测试模式为ACW、DCW时）或输出电流（当测试模式为GR时）有一项参数改变时，如此测试步骤的测试模式由ACW改为DCW时，或输出电压由1.000kV改为2.000kV时，此步骤保存的偏移测量值自动无效，被系统清零。此时若想获得此步骤的偏移测量值，则需对此测试步骤重新进行偏移测量。注意：IR（绝缘电阻）无偏移测量模式。

8.3 仪器点检

目前仪器尚不支持点检功能，在菜单界面的“点检”选项处按下“ENTER”键无效。

8.4 仪器结果存贮

8.4.1  进入测试结果存贮界面

在测试界面下，通过按下“快捷”键后再按下“更多”键，在出现的按键区内按下“结果”键或在菜单界面“结果”选项处按下“ENTER”键进入。测试结果存贮界面如下图所示：

测试结果存贮界面最多可存贮9999条结果，测试结果存贮信息有：测试电压、测试电流、真实电流、测试结果（是否合格）、测试时间。在液晶屏上只显示前四项，测试时间可通过通讯接口用相应的通讯指令获取到。若想保存测试结果，则必须打开系统参数中的结果保存功能。

8.4.2  传输测试结果

测试结果存贮界面下。按下“快捷”键后，再次按下“传输”键，即可对传输结果方式进行设置，但目前仪器尚不支持此功能。

8.4.3  跳至到指定的测试结果位置

测试结果存贮界面下。按下“快捷”键后，再次按下“跳至”键，在出现的跳至结果索引号界面中输入要寻找的测试结果索引号后，按下“ENTER”键即可。

8.4.4  清空测试结果

测试结果存贮界面下。按下“快捷”键后，再次按下“更多”键，在出现的按键区中按下“清空”键，在出现的询问界面中选择“是” 并按下“ENTER”键即可清空所有的测试结果。

8.4.5  测试结果统计

测试结果存贮界面下。按下“快捷”键后，再次按下“更多”键，在出现的按键区中按下“统计”键，出现结果容量统计界面如下图所示：

其中的结果容量统计信息有：总容量、已使用容量和使用率。使用率=（已使用容量/总容量）*100%。在此界面下按下“上翻”键或“下翻”键即可进入测试结果统计界面，如下图所示：

其中的测试结果统计信息有：测试合格数、测试失败数、测试合格率。测试合格率=（合格数/失败数）*100%。

9

初始化参数

本章详细介绍各种测试仪的初始化参数。

9.1 测试初始化参数

9.2 环境初始化参数

9.1 测试初始化参数

9.1.1  ACW交流耐压初始化参数

测试电压                                                ： 0.050kV

电流档位                                                ： 2.000mA

电流上限                                                ： 0.500mA

电流下限                                                ： 0.000mA

真实电流                                                ： 0.000mA

电弧侦测（电流模式）                                    ： 0.000mA

电弧侦测（等级模式）                                    ： 0

输出频率                                                ： 50.0Hz

上升时间                                                ： 0.0s

测试时间                                                ： 3.0s

下降时间                                                ： 0.0s

间隔时间（正常模式）                                    ： 0.0s

缓变时间（梯度模式）                                    ： 0.0s

步间PASS                                               ： 是

步间连续                                                ： 否

测试端口                                                ： 高阻态

9.1.2  DCW交流耐压初始化参数

测试电压                                                ： 0.050kV

电流档位                                                ： 2.000mA

电流上限                                                ： 0.500mA

电流下限                                                ： 0.000mA

充电电流                                                ： 0.000mA

电弧侦测（电流模式）                                    ： 0.000mA

电弧侦测（等级模式）                                    ： 0

延时时间                                                ： 0.0s

上升时间                                                ： 0.0s

测试时间                                                ： 3.0s

下降时间                                                ： 0.0s

间隔时间（正常模式）                                    ： 0.0s

缓变时间（梯度模式）                                    ： 0.0s

步间PASS                                               ： 是

步间连续                                                ： 否

测试端口                                                ： 高阻态

9.1.2  IR绝缘电阻初始化参数

测试电压                                                ： 0.050kV

自动换档                                                ： 是

电阻上限                                                ： 0MΩ

电阻下限                                                ： 1MΩ

上升时间                                                ： 0.0s

测试时间                                                ： 3.0s

延时时间                                                ： 0.0s

间隔时间                                                ： 0.0s

步间PASS                                               ： 是

步间连续                                                ： 否

测试端口                                                ： 高阻态

9.1.3  GR接地电阻初始化参数

输出电流                                                ： 3.00A

电阻上限                                                ： 100.0mΩ

电阻下限                                                ： 0mΩ

测试时间                                                ： 3.0s

间隔时间                                                ： 0.0s

步间PASS                                               ： 是

步间连续                                                ： 否

9.2 环境初始化参数

9.2.1  系统初始化参数

液晶对比度                                              ： 8

蜂鸣音量                                                ： 0

余量提示                                                ： 0

结果保存                                                ： 否

溢出覆盖                                                ： 否

GFI保护                                                ： 否

预防触电                                                ： 否

测试信号                                                ： 触点

自检允许                                                ： 否

检验提示                                                ： 否

测量端口                                                ： 浮地

语言选择                                                ： 中文

失败继续                                                ： 是

检验日期                                                ： 出厂检验日期

9.2.2  接口初始化参数

PLC控制                                                 ： 关闭

RS-232通讯控制                                           ： 关闭

RS-485通讯控制                                           ： 关闭

USB   通讯控制                                           ： 关闭

波特率                                                   ： 19200bps

本机地址                                                 ： 1

GPIB   通讯控制                                          ： 关闭

GPIB   本机地址                                          ： 1

9.2.3  密码初始化参数

仪器密码                                                ： 888888

9.2.4  键盘锁初始化参数

键盘锁                                                  ： 关闭

10

运行错误代码

本章详细介绍各种测试仪的运行错误码表。

10.1 运行错误代码

10.2 运行出错处理

10.1 运行错误代码

仪器运行时可能发生某些类型的错误，其常见错误代码表如下：

错误代码                                错误原因

0x01                          测试模式出错，错误的测试模式

0x02                          系统高压输出范围出错，不合法的输出值

0x04                              仪器存贮器读写超时

0x06                              内部通讯参数传递失败

0x08                              测试文件参数读取失败

0x0a                                校准数据读取失败

0x0e                                 仪器存贮器损坏

10.2 运行出错处理

若仪器发生运行出错，可能是因为强烈的干扰环境所导致的，关闭仪器电源，然后开机，则仪器会自动恢复所发生的错误，如果仪器不能自动恢复，请联系厂家或经销商，返回厂家进行修理。

11

标准通讯协议

本章详细介绍测试仪标准通讯协议。

11.1 SCPI指令概述

11.2 通讯接口

11.3 通讯协议

11.4 测试仪通讯指令集参考

11.5 通讯错误迅息表

11.1 SCPI指令概述

11.1.1  指令结构

SCPI命令按分层结构排列，这种结构被称为命令树。每个命令都由指示各个分层等级的字符串（助记符）和分层等级之间的冒号分隔符组成。命令树最顶部的命令称为“根命令”或简称“根”。 测试仪通讯指令参阅SCPI指令进行编写。

11.1.2  指令规则约定

1． 命令及数据一律以 ASCII方式传送，RS232、RS485、USB通讯一个完整的命令串总是以规定的结束符结束。

如：SOURce: TEST: STARt<CR><LF>

这里<CR>和<LF>是结束符，本仪器在返回查询结果时总是用<CR><LF>组合结符。

2． 空格用以分隔命令和参数，空格前是命令，空格后是命令的参数。其它地方的空格无效，并可能导致错误。本通讯协议中以下划线“_”表示空格。

3． 有些指令是没有参数的，如：SOURce:TEST:STARt，若没有参数的指令携带了参数，则会发生错误。

4． 用户可省略语法中的小写字母。例如：FILE:DELete:SINGle可缩短为FILE:DEL:SING。

5． 冒号“：”用以分隔指令的层次，表示进入当前子系统指令的下一层，指令层不可以后退。

6． 星号“*”后的命令是公用指令，如：*IDN?

7． 逗号“,”用以分隔多个参数，有些指令后可能包含多个参数，用逗号来分隔这些参数。如：SYSTerm: KEY: PASSword: NEW_”234”,”123”

8． 问号“?”用以表示查询，绝大多数命令均支持查询，仪器以 ASCII 字串返回查询结果，仪器总是以<CR><LF>组合结束符结束一次查询。

如：SOURce: TEST: FETCh? 查询当前测试数据。

多机通讯模式下，只有被呼叫的设备可以返回查询结果。

9． 发送的指令数据一律不带单位，仪器将根据参数类别自动固定其单位。电压单位：kV，电流单位：μA、mA、A，绝缘电阻单位：MΩ，接地电阻单位：mΩ，时间单位：s，频率单位：Hz。

11.1.3  符号约定

1． NR1：整数类型

2． NR2：实数类型

3． NR3：字符类型，由单个字符或多个字符组成

4． NR4：串类型，由双引号括起来的单个字符或多个字符组成

4． <>  ：尖括号内的字符是发送指令的必要参数

5． []    ：方括号内的部分可省略

6． _    ：下划线表示指令串的空格

7． {}   ：括号里的字符表示用户必须选择括号内字符中的一个。字符之间用竖杠隔开。

8． NL  ：查询返回的信息结束符,即<CR><LF>的组合

11.2 通讯接口

11.2.1  通讯接口分类

测试仪目前仅支持RS232、RS485、USB、GPIB通讯接口，其中USB仅支持USB通讯功能，不支持U盘等USB设备的操作。测试仪将RS232、RS485、USB通讯接口归为串口通讯类，因为他们全部使用串口来进行通讯，不同之处在于不同的通讯方式使用不同的通讯介质，如RS232使用DB9通讯电缆、RS485使用双绞线、USB使用USB通讯线，因此RS232、RS485、USB的通讯帧格式使用同一组通讯配置参数。其中RS232为测试仪标准配置通讯接口，RS485、USB为选配接口，如需要此两种通讯接口，请与厂商联系。GPIB使用仪器内嵌的GPIB芯片进行通讯，为选配接口，测试仪将GPIB通讯归为非串口通讯类。测试仪所支持的所有通讯接口都采用软件控制的应答式通讯。在调试通讯指令时，建议使用测试仪配套的上位机控制软件中的指令测试面板进行调试，详细请参阅上位机控制软件帮助。

11.2.2  RS232、RS485连接器

RS232、RS485使用同一个9芯孔式DB型插座，引脚定义如下图所示：

其中NC表示此引脚是空脚，RXD、TXD、GND为RS232通讯所使用引脚，A、B为RS485通讯所使用引脚。

11.2.2  RS232简介

RS232标准又称异步串行通讯标准，最初由美国电子工业协会（EIA）制订并发布，全名是"数据终端设备（DTE）和数据通讯设备（DCE）之间 串行二进制数据交换接口技术标准"，用于实现计算机和计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即：逻 辑"1"为-3V 到-15V；逻辑"0"为 +3V 到+15V。测试仪串行接口不是基于严格的RS-232标准，只使用其中的一个最小子集。

11.2.3  RS232连接方式

RS232接口连接方式如下图所示：

11.2.4  RS485简介

RS485标准的全称为TIA/EIA-485串行通信标准。RS485数据信号采用差分信号负逻辑传输方式，也称作平衡传输，因此具有很强的抗共模干能力。RS485采用半双工通信方式，其中＋2V～＋6V表示“0”，- 6V～- 2V表示“1”，一般场合下采用普通的双绞线通讯，在要求比较高的环境下采用带屏蔽层的同轴电缆。RS485通讯接口为测试仪选配通讯接口。

11.2.5  RS485连接方式

RS485接口连接方式如下图所示：

11.2.6  USB简介

USB即通用串行总线(UniversalSerialBus)，是一种支持即插即用的新型串行接口。也称之为“菊链(daisy－chaining)”，因为在一条“线缆”上有链接127 个设备的能力。其数据传输率可达每秒4Mb～12Mb。目前测试仪上的USB接口仅仅用于通讯，并不支持U盘等USB设备的操作功能。USB使用USB电缆连接PC机和测试仪后面板，USB通讯接口为测试仪选配通讯接口。

11.2.7  GPIB简介

GPIB即通用接口总线(General Purpose Interface Bus，简写为GPIB)是由IEEE协会(Institute of Electrical and Electronic Engineers)规定的一种ANSI/IEEE488标准。GPIB为PC机与可编程仪器之间的连接系统定义了电气、机械、功能和软件特性。可在一台PC机上通过GPIB控制卡可以实现和一台或多台仪器的听、讲、控功能，并组成仪器系统，使测试和测量工作变得快捷，简便, 精确和高效。通过GPIB电缆的连接，可以方便地实现星型组合、线型组合或者二者的组合。GPIB使用GPIB通讯电缆连接控制器和测试仪，通讯数据使用ASCII码，GPIB通讯接口为测试仪选配通讯接口。

GPIB界面能力如下表所示：

| 功能 | 子集 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Source Handshake | SH1 | 具备有发送交握接口机能 |
| Acceptor handshake | AH1 | 具备有接收交握接口机能 |
| Basic Talker requirement | T4 | 具备有基本发话者接口机能 |
| Basic Listener Requirement | L4 | 具备有基本收听者接口机能 |
| No Service request requirement | SR1 | 不具备有服务要求接口机能 |
| No All remote/local requirement | RL1 | 不具备有远程/本地接口机能 |
| No Parallel poll requirement | PP0 | 不支持并行轮训接口机能 |
| No All device clear requirement | DC1 | 不具备有装置清除接口机能 |
| No Device trigger requirement | DT0 | 不支持装置触发接口机能 |
| No controller requirement | C0 | 不支持控制者接口机能 |

11.3 通讯协议

11.3.1  串口类通讯帧格式

通讯波特率和本机地址可以在测试仪“接口”界面下相应的通讯控制界面里修改。

波特率    ：9600bps/14400bps/19200bps

奇偶校验位：NONE

起始位    ：1bit

数据位    : 8bit

停止位    ：2bit

流控制    ：SOFTWARE

11.3.2  通讯协议

测试仪通讯采用软件控制应答式，既测试仪每接收到一条通讯指令，在执行完此指令后返回此指令的执行信息。若是执行指令且执行成功后，仪器返回 +0,“No error” 信息，若指令执行失败则反对对应的错误迅息。若为查询指令，则仪器返回对应的查询信息。控制器必须保证这种应答机制，即必须在接收到仪器的返回信息后，才能发送下一条通讯指令，否则通讯将陷入不可预知状态。

11.3.3  串口类通讯帧格式

控制器发送通讯指令帧格式：SCPI指令串（ASCII码）+ 校验码 + 结束码

测试仪发送响应信息帧格式：响应信息串（ASCII码）+ 校验码 + 结束码

11.3.4  串口类通讯帧校验码

通讯帧校验码的加入用于确保通讯的可靠性与正确性。

控制器发送通讯指令帧校验码格式：一字节十六进制数，其值为：SCPI指令串中所有字符的累加和|0x80。

测试仪发送响应信息帧校验码格式：一字节十六进制数，其值为：响应信息串中所有字符的累加和|0x80。

11.3.5  串口类通讯帧校验码

串口类通讯帧结束码可以为 LF 或 CR+LF，测试仪可自行识别结束符。测试仪在发送响应信息时，总是使用 CR + LF 作为结束符。

11.3.6  串口类通讯范例

通讯指令：STEP: DCW: VOLT? （SCPI指令）0xBF（校验码）CR+LF（结束码）

响应信息：0.050（响应信息）0xF3（校验码）CR+LF（结束码）

通讯指令：COMM:SADD 1（SCPI指令）0xDA（校验码）CR+LF（结束码）

响应信息：+0,”No error”（响应信息）0xD2（校验码）CR+LF（结束码）

11.3.7  测试仪通讯状态

本控状态：即本地控制状态，测试仪上所有按键都有效，可通过按键来操作测试仪。

远控状态：既远程控制状态，测试仪上只有复位键有效，其它按键均不起作用，测试仪响应通讯指令。

活动状态：测试仪接收了到与本身地址相符的通讯地址设置指令 （即COMM：SADD）后进入此状态，此时测试仪上所有按键都有效，但测试仪可继续接收通讯指令。

11.3.8  测试仪联机顺序

若想与测试仪通讯，则必须先与测试仪联机。其顺序如下：

- 发送通讯地址设置命令：COMM:SADD 使对应地址的测试仪进入活动状态，为继续接收通讯指令做好准备。若为GPIB通讯，则此功能的完成由硬件实现，不需发送此指令。

- 发送远控指令：COMM:REM 使测试仪进入远控状态，此时与测试仪联机操作已完成，测试仪测试界面上的按键区更换为相应的通讯控制方式提示信息，可继续发送通讯指令对测试仪进行控制。

- 测试仪联机后，可发送控制状态查询指令：COMM: CONT? 进行测试仪控制状态查询。若测试仪处于远控状态，则会返回控制状态信息字符 1 ，代表仪器处于远控制状态，反之返回状态信息字符 0 ，代表仪器处于本控状态。

11.3.9  通讯指令与工作模式

测试仪的工作模式有N和G两种，G工作模式不支持IR、GR测试模式，对于绝大部分通讯指令来讲都支持N和G两种工作模式，但对于STEP:ACW、STEP:DCW指令集来讲并不全部支持两种工作模式，具体每条指令支持的工作模式请参阅关于STEP:ACW、STEP:DCW指令集的说明。

11.4 测试仪通讯指令参考

11.4.1  公用指令集

*IDN?

语法    设置格式：不支持

查询格式：*IDN?

描述    指令功能：测试仪标识查询指令

说明    串号说明：测试仪目前尚未使用串号，串号信息固定为：xxxxxxxx

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪标识信息，格式：制造商、型号、串号、固化软件版本号

范例    查询指令：*IDN?

返回测试仪标识信息：Allwin Technologies, CS9922BX, xxxxxxxxxx, 4.0

*RST

语法    设置格式：*RST

查询格式：不支持

描述    指令功能：复位仪器指令；使仪器进入到等待测试状态。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

11.4.2  通讯指令集

COMMunication:SADDress

语法    设置格式：COMMunication:SADDress_<comm_addr>

COMM:SADD_<comm_addr>

查询格式：COMMunication:SADDress?

COMM:SADD?

描述    指令功能：通讯地址设置、查询指令；所设置地址必须和所要通讯的仪器地址一致，仪器执行此指令后进入活动状态。

说明    适用说明：此指令不适用于GPIB通讯，GPIB通讯地址指定是由硬件来完成的

参数    参数名称：comm_addr - 通讯地址

参数类型：NR1

参数范围：0～255

参数说明：0为广播通讯模式地址，1～255为正常通讯模式地址

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前活动测试仪的通讯地址。范围：1～255

范例    设置指令：COMMunication: SADDress_1

设置将要与之通讯的测试仪通讯地址为1。

COMMunication: REMote

语法    设置格式：COMMunication:REMote

COMM:REM

查询格式：不支持

描述    指令功能：远程控制指令；仪器执行此指令后进入远控状态,此时仪器面板上,只有复位键操作有效，其他按键功能被禁止。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

COMMunication:LOCal

语法    设置格式：COMMunication:LOCal

COMM:LOC

查询格式：不支持

描述    指令功能：本地控制指令;仪器执行此指令后进入本控状态,此时测试仪面板上按键操作恢复正常，可通过按键来操作测试仪。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

COMMunication:CONTrol?

语法    设置格式：不支持

查询格式：COMMunication:CONTrol?

COMM:CONT?

描述    指令功能：控制状态查询指令；查询处于活动状态的测试仪的控制状态。

参数    无

返回    查询指令：测试仪处于本控状态时，返回字符 0；测试仪处于远控状态时，返回字符 1。

11.4.3  文件指令集

FILE:NEW

语法    设置格式：FILE:NEW_<file_number>,<file_name>,{N|G|1|0},

<pass_keep_time>,<pass_beep_time>,{CURRent|SCALe|1|0}

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件新建指令；在仪器内指定的未被使用的文件编号处新建一个测试文件。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为未使用的文件编号

参数名称：file_name – 文件名

参数类型：NR4

参数范围：A～Z，0～9

参数说明：必须由大写字母、数字组成

参数名称：{N|G|1|0} – 工作模式

参数类型：NR3

参数范围：N|G|1|0

参数说明：N、1 – 正常工作模式，G、0 – 梯度工作模式

参数名称：pass_keep_time – PASS信号保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：pass_beep_time – PASS蜂鸣保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.2～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：{CURRent|SCALe|1|0} – 电弧侦测模式

参数类型：NR3

参数范围：CURRent|SCALe|1|0

参数说明：CURRent、1 – 电流模式， SCALe、0 – 等级模式

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息，如当指定的文件编号处已存在文件时返回错误迅息：-222,”Data out of range”

范例    设置指令：FILE:NEW_02,"TESTFILE",N,002.5,003.6,CURRent

在文件编号2的地址处新建一个名称为“TESTFILE”的测试文件。

FILE:NEW

语法    设置格式：FILE:NEW_<file_number>,<file_name>,<pass_keep_time>,<pass_beep_time>

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件新建指令；在仪器内指定的未被使用的文件编号处新建一个测试文件。

说明    型号说明：此指令适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为未使用的文件编号

参数名称：file_name – 文件名

参数类型：NR4

参数范围：A～Z，0～9

参数说明：必须由大写字母、数字组成

参数名称：pass_keep_time – PASS信号保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：pass_beep_time – PASS蜂鸣保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.2～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息，如当指定的文件编号处已存在文件时返回错误迅息：-222,”Data out of range”

范例    设置指令：FILE:NEW_02,"TESTFILE",002.5,003.6

在文件编号2的地址处新建一个名称为“TESTFILE”的测试文件。

FILE:EDIT

语法    设置格式：FILE:EDIT_<file_number>,<file_name>,{N|G|1|0},

<pass_keep_time>,<pass_beep_time>,{CURRent|SCALe|1|0}

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件编辑指令；对指定的已使用的文件编号处测试文件属性进行编辑。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

编辑说明：当测试文件的工作模式或电弧侦测模式被改变后，此测试文件的所有测试步骤信息全部丢失，测试仪自动按照新的工作模式或电弧侦测模式新建一默认测试步骤存入此测试文件中。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为已经使用的文件编号

参数名称：file_name – 文件名

参数类型：NR4

参数范围：A～Z， 0～9

参数说明：必须由大写字母、数字组成

参数名称：{N|G|1|0} – 工作模式

参数类型：NR3

参数范围：N|G|1|0

参数说明：N、1 – 正常工作模式， G、0 – 梯度工作模式

参数名称：pass_keep_time – PASS信号保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：pass_beep_time – PASS蜂鸣保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.2～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：{CURRent|SCALe|1|0} – 电弧侦测模式

参数类型：NR3

参数范围：CURRent|SCALe|1|0

参数说明：CURRent、1 – 电流模式， SCALe、0 – 等级模式

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息，如当指定的文件编号处未存在文件时返回错误迅息：-222,”Data out of range”

范例    设置指令：FILE:EDIT_02,"TEST",N,102.5,303.6,CURRent

将文件编号2的地址处测试文件名称编辑为“TEST”，模式为N，PASS信号保持时间为102.5s，PASS蜂鸣保持时间为303.6s，电弧侦测模式为电流模式。

FILE:EDIT

语法    设置格式：FILE:EDIT_<file_number>,<file_name>,<pass_keep_time>,<pass_beep_time>

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件编辑指令；对指定的已使用的文件编号处测试文件属性进行编辑。

说明    型号说明：此指令适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为已经使用的文件编号

参数名称：file_name – 文件名

参数类型：NR4

参数范围：A～Z， 0～9

参数说明：必须由大写字母、数字组成

参数名称：pass_keep_time – PASS信号保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

参数名称：pass_beep_time – PASS蜂鸣保持时间

参数类型：NR2

参数范围：000.2～999.9s

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送3.2s时，必须发送003.2

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息，如当指定的文件编号处未存在文件时返回错误迅息：-222,”Data out of range”

范例    设置指令：FILE:EDIT_02,"TEST",102.5,303.6

将文件编号2的地址处测试文件名称编辑为“TEST”，PASS信号保持时间为102.5s，PASS蜂鸣保持时间为303.6s。

FILE:DELete:SINGle

语法    设置格式：FILE:DELete:SINGle_<file_number>

FILE:DEL:SING_<file_number>

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件单项删除指令；删除指定的已使用的文件编号处的文件。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为已经使用的文件编号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息，如当指定的文件编号处未存在文件时返回错误迅息：-222,”Data out of range”

范例    设置指令：FILE:DEL:SING_02

删除文件编号2的地址处测试文件。

FILE:DELete:ALL

语法    设置格式：FILE:DELete:ALL

FILE:DEL:ALL

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件全部删除指令；文件全部删除后，测试仪自动读取测试仪内部默认测试文件作为活动测试文件。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

FILE:SAVE

语法    设置格式：FILE:SAVE_<file_number>,<file_name>

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件另存指令；把当前文件另存到其他文件编号处。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须与当前活动测试文件编号不同

参数名称：file_name - 文件名

参数类型：NR4

参数范围：A～Z， 0～9

参数说明：必须由大写字母、数字组成

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

范例    设置指令：FILE:SAVE_10,”SAVEFILE”

将当前活动测试文件另存到文件编号10的地址处，文件名称为“SAVEFILE”

FILE:READ

语法    设置格式：FILE:READ_<file_number>

查询格式：不支持

描述    指令功能：文件读取指令；被读取的文件将成为当前活动测试文件。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为已经使用的文件编号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

范例    设置指令：FILE:READ_10

读取文件编号10处的测试文件为当前活动测试文件

FILE:CATalog:SINGle

语法    设置格式：不支持

查询格式：FILE:CATalog:SINGle?_<file_number>

FILE:CAT:SING?_<file_number>

描述    指令功能：文件目录查询指令；查询指定的文件编号处有无测试文件。

参数    参数名称：file_number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

返回    查询指令：若指定文件编号处有测试文件：则返回测试文件信息。

当仪器型号不为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时格式为：

文件编号、文件名、文件总测试步骤、工作模式、PASS信号保持时间、PASS信号蜂鸣时间、电弧侦测模式。

当仪器型号为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时格式为：

文件编号、文件名、文件总测试步骤、工作模式、PASS信号保持时间、PASS信号蜂鸣时间。

若指定文件编号处无测试文件：则返回字符 0 ，标识该文件编号处没有测试文件。

电弧侦测：0 – 等级模式， 1 – 电流模式

范例    查询指令：FILE:CATalog:SINGle?_01

当仪器型号不为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时返回信息格式：

1,"1", 02, N, 001.0, 001.0,0

当仪器型号为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时返回信息格式：

1,"1", 02, N, 001.0, 001.0

11.4.4  源指令集

SOURce: TEST: STARt

语法    设置格式：SOURce: TEST: STARt

SOUR: TEST: STAR

查询格式：不支持

描述    指令功能：启动测试指令；启动测试仪进行测试，若在测试仪测试过程中，发送此指令，测试仪返回错误信息：-105,”Execute not allowed”

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

SOURce: TEST: STOP

语法    设置格式：SOURce: TEST: STOP

SOUR: TEST: STOP

查询格式：不支持

描述    指令功能：停止测试指令；若测试仪处于测试状态,则测试仪执行此指令进入停止测试状态；若测试仪处于停止测试状态,则测试仪执行此指令进入复位测试状态。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

SOURce: TEST: STATus

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: TEST: STATus?

SOUR: TEST: STAT?

描述    指令功能：测试状态查询指令；查询测试仪当前的测试状态代码。

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪测试状态代码，如下：

| 测试状态 | 状态代码(Dec) | 状态代码（Hex） |
| --- | --- | --- |
| 电压上升 | 0 | 0x00 |
| 正在测试 | 1 | 0x01 |
| 电压下降 | 2 | 0x02 |
| 间隔等待 | 3 | 0x03 |
| 等待测试 | 4 | 0x04 |
| 测试合格 | 5 | 0x05 |
| 停止测试 | 6 | 0x06 |
| 上限报警 | 7 | 0x07 |
| 下限报警 | 8 | 0x08 |
| 短路报警 | 9 | 0x09 |
| 电压异常 | 10 | 0x0a |
| 电弧报警 | 11 | 0x0b |
| GFI报警 | 12 | 0x0c |
| 测试失败 | 13 | 0x0d |
| 真实报警 | 14 | 0x0e |
| 充电报警 | 15 | 0x0f |
| 量程报警 | 16 | 0x10 |
| 功放报警 | 17 | 0x11 |

SOURce: TEST: FETCh

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: TEST: FETCh?

SOUR: TEST: FETC?

描述    指令功能：测试数据查询指令；查询测试仪当前的测试数据。

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪测试数据。

测试模式代码：0 – ACW， 1 – DCW， 2 – IR， 3 – GR

测试状态代码：测试状态代码如上表所示

ACW交流耐压测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、电压、电流档位、测试电流、真实电流功能开关状态、真实电流、时间、测试状态代码

DCW交流耐压测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、电压、电流档位、测试电流、时间、测试状态代码

IR   绝缘电阻测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、电压、绝缘电阻、时间、测试状态代码

GR  接地电阻测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、电流、接地电阻、时间、测试状态代码

范例    查询指令：SOUR: TEST: FETC?

ACW交流耐压测试模式返回信息：真实电流功能关闭时

01, 0, 1.002, 1, 0.125, 0, -----, 008.9,01

ACW交流耐压测试模式返回信息：真实电流功能打开时

01, 0, 1.002, 1, 0.125, 1, 0.124, 008.9,01

DCW直流耐压测试模式返回信息：

02, 1, 1.002, 1, 0.225, 008.9,01

IR   绝缘电阻测试模式返回信息：

03, 2, 1.000, 2000,009.9,01

GR  接地电阻测试模式返回信息：

04, 3, 12.00, 100.0, 019.9,01

SOURce: LOAD: STEP

语法    设置格式：SOURce: LOAD: STEP_<step number>

SOUR: LOAD: STEP_<step number>

查询格式：不支持

描述    指令功能：装载测试步骤指令；装载指定的测试步骤为当前活动测试步骤。

参数    参数名称：step number – 步骤编号

参数类型：NR1

参数范围：1～总测试步骤

参数说明：不能超过此文件的总测试步骤编号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

SOURce: LOAD: FILE

语法    设置格式：SOURce: LOAD: FILE_<file number>

SOUR: LOAD: FILE_<file number>

查询格式：不支持

描述    指令功能：装载测试文件指令；装载指定的文件编号处文件为当前活动测试文件。

此指令功能同FILE:READ

参数    参数名称：file number - 文件编号

参数类型：NR1

参数范围：1～50

参数说明：必须为已经使用的文件编号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

范例    设置指令：SOURce: LOAD: FILE_10

装载文件编号10处的测试文件为当前活动测试文件

SOURce: LIST: FINDex

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: LIST: FINDex?

SOUR: LIST: FIND?

描述    指令功能：列表文件编号查询指令；查询当前活动测试文件的文件编号。

参数    无

返回    查询指令：返回当前活动测试文件的文件编号。

SOURce: LIST: FMESsage

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: LIST: FMESsage?

SOUR: LIST: FMES?

描述    指令功能：列表文件信息查询指令；查询当前活动测试文件信息。返回信息格式同

FILE:CATalog:SINGle指令

参数    无

返回    查询指令：当仪器型号不为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时格式为：

文件编号、文件名、文件总测试步骤、工作模式、PASS信号保持时间、PASS信号蜂鸣时间、电弧侦测模式。

当仪器型号为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时格式为：

文件编号、文件名、文件总测试步骤、工作模式、PASS信号保持时间、PASS信号蜂鸣时间。

若指定文件编号处无测试文件：则返回字符 0 ，标识该文件编号处没有测试文件。

电弧侦测：0 – 等级模式， 1 – 电流模式

范例    查询指令：SOURce:LIST:FMESsage？

当仪器型号不为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时返回信息格式：

1,"1", 02, N, 001.0, 001.0,0

当仪器型号为CS9950、CS9950CX、CS9950DX时返回信息格式：

1,"1", 02, N, 001.0, 001.0

SOURce: LIST: SINDex

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: LIST: SINDex?

SOUR: LIST: SIND?

描述    指令功能：列表步骤编号查询指令；查询当前活动测试步骤的步骤编号。

参数    无

返回    查询指令：返回当前活动测试步骤的步骤编号。

SOURce: LIST: SMESsage

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: LIST: SMESsage?

SOUR: LIST: SMES?

描述    指令功能：列表步骤设置信息查询指令；查询当前活动测试步骤的所有步骤设置信息，利用此指令和SOURce:LOAD:STEP指令的组合就可获得当前活动测试文件中所有测试步骤的设置信息。

参数    无

返回    查询指令：返回当前活动测试步骤的步骤信息。

ACW交流耐压测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、测试电压、电流档位、电流上限报警值、电流下限报警值、真实电流、电弧侦测、输出频率、上升时间、测试时间、下降时间、间隔时间或缓变时间、步间PASS、步间连续、测试端口（只有当测试仪具有8路或4路测试端口时才有此项信息）

DCW交流耐压测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、测试电压、电流档位、电流上限报警值、电流下限报警值、充电电流、电弧侦测、延时时间、上升时间、测试时间、下降时间、间隔时间或缓变时间、步间PASS、步间连续、测试端口（只有当测试仪具有8路或4路测试端口时才有此项信息）

IR   绝缘电阻测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、测试电压、自动换档、绝缘电阻上限报警值、绝缘电阻下限报警值、上升时间、测试时间、延时时间、间隔时间、步间PASS、步间连续、测试端口（只有当测试仪具有8路或4路测试端口时才有此项信息）

GR  接地电阻测试模式下返回格式：

测试步骤编号、测试模式、输出电流、接地电阻上限报警值、接地电阻下限报警值、测试时间、间隔时间、步间PASS、步间连续、输出频率

范例    查询指令：SOURce: LIST: SMESsage?

ACW交流耐压测试模式返回信息：当测试仪不具有多路测试端口时

01,0,0.050,1,0.500,0.000,0.000,0,050.0,000.0,003.0,000.0,001.0,1,1

ACW交流耐压测试模式返回信息：当测试仪具有四路测试端口时

01,0,0.050,1,0.500,0.000,0.000,0,050.0,000.0,003.0,000.0,001.0,1,1,XXXX

ACW交流耐压测试模式返回信息：当测试仪具有八路测试端口时

01,0,0.050,1,0.500,0.000,0.000,0,050.0,000.0,003.0,000.0,001.0,1,1,XXXXXXXX

DCW直流耐压测试模式返回信息：当测试仪不具有多路测试端口时

02,1,0.050,3,0.500,0.000,0.000,0,000.0,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0

DCW直流耐压测试模式返回信息：当测试仪具有四路测试端口时

02,1,0.050,3,0.500,0.000,0.000,0,000.0,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0,XXXX

DCW直流耐压测试模式返回信息：当测试仪具有八路测试端口时

02,1,0.050,3,0.500,0.000,0.000,0,000.0,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0,XXXXXXXX

IR   绝缘电阻测试模式返回信息：当测试仪不具有多路测试端口时

03,2,0.050,0,0000,0001,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0

IR   绝缘电阻测试模式返回信息：当测试仪具有四路测试端口时

03,2,0.050,0,0000,0001,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0,XXXX

IR   绝缘电阻测试模式返回信息：当测试仪具有八路测试端口时

03,2,0.050,0,0000,0001,000.0,003.0,000.0,000.0,1,0,XXXXXXXX

GR  接地电阻测试模式返回信息：

04, 3, 03.00, 100.0, 000.0, 003.0, 000.0, 1, 0,050.0

SOURce: LIST: MODE

语法    设置格式：不支持

查询格式：SOURce: LIST: MODE?

SOUR: LIST: MODE?

描述    指令功能：列表测试模式查询指令；查询当前测试模式。

参数    无

返回    查询指令：返回当前活动测试步骤的测试模式。

测试模式：0 – ACW， 1 – DCW， 2 – IR， 3 – GR

11.4.5  步骤指令集

STEP: INSert: ACW

语法    设置格式：STEP: INSert: ACW

STEP: INS: ACW

查询格式：不支持

描述    指令功能：插入交流耐压测试步骤指令；在当前活动测试步骤后面进行插入操作，当前活动测试文件总测试步骤数目加1。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: INSert: DCW

语法    设置格式：STEP: INSert: DCW

STEP: INS: DCW

查询格式：不支持

描述    指令功能：插入直流耐压测试步骤指令；在当前活动测试步骤后面进行插入操作，当前活动测试文件总测试步骤数目加1。

说明    型号说明：此指令适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: INSert: IR

语法    设置格式：STEP: INSert: IR

STEP: INS: IR

查询格式：不支持

描述    指令功能：插入绝缘电阻测试步骤指令；在当前活动测试步骤后面进行插入操作，当前活动测试文件总测试步骤数目加1。

说明    型号说明：此指令适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: INSert: GR

语法    设置格式：STEP: INSert: GR

STEP: INS: GR

查询格式：不支持

描述    指令功能：插入接地电阻测试步骤指令；在当前活动测试步骤后面进行插入操作，当前活动测试文件总测试步骤数目加1。

说明    型号说明：此指令适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: DELete

语法    设置格式：STEP: Delete

STEP: DEL

查询格式：不支持

描述    指令功能：删除当前活动测试步骤指令；使下一个测试步骤成为活动测试步骤。若当前活动测试文件只有一个测试步骤，则该指令执行不被允许，仪器将返回错误迅息：-105,“Execute not allowed”，该指令成功执行后，当前活动测试文件总步骤数目减1。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: MOVE: FRONt

语法    设置格式：STEP: MOVE: FRONt

STEP: MOVE: FRON

查询格式：不支持

描述    指令功能：当前活动测试步骤前移指令；利用此指令可以调整测试步骤的位置，若当前活动测试步骤步骤编号为1时，仪器将返回：-222,”Data out of range”

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: MOVE: BEHind

语法    设置格式：STEP: MOVE: BEHind

STEP: MOVE: BEHind

查询格式：不支持

描述    指令功能：当前活动测试步后移指令；利用此指令可以调整测试步骤的位置，若当前活动测试步骤步骤编号为总测试步骤数目时，仪器将返回：-222,”Data out of range”

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: Interchange

语法    设置格式：STEP: Interchange_<step number>

STEP: INT_<step number>

查询格式：不支持

描述    指令功能：测试步骤互换指令；将当前活动测试步骤和指定的测试步骤内容互换，利用此指令可以调整测试步骤的位置，若指令的测试步骤编号不存在时，测试仪返回错误迅息：-222,”Data out of range”

参数    参数名称：step number – 步骤编号

参数类型：NR1

参数范围：1～总测试步骤数目

参数说明：不能超过此文件的总测试步骤编号，也不能为本身测试步骤编号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

范例    设置指令：STEP: INTerchange_02

将当前活动测试步骤与测试步骤编号为2的测试步骤内容互换。

STEP: MODE: ACW

语法    设置格式：STEP: MODE: ACW

查询格式：不支持

描述    指令功能：将当前活动测试步骤测试模式更改为交流耐压测试模式；利用此指令可实现测试步骤测试模式的更改。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: MODE: DCW

语法    设置格式：STEP: MODE: DCW

查询格式：不支持

描述    指令功能：将当前活动测试步骤测试模式更改为直流耐压测试模式；利用此指令可实现测试步骤测试模式的更改。

说明    型号说明：此指令适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: MODE: IR

语法    设置格式：STEP: MODE: IR

查询格式：不支持

描述    指令功能：将当前活动测试步骤测试模式更改为绝缘电阻测试模式；利用此指令可实现测试步骤测试模式的更改。

说明    型号说明：此指令适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: MODE: GR

语法    设置格式：STEP: MODE: GR

查询格式：不支持

描述    指令功能：将当前活动测试步骤测试模式更改为接地电阻测试模式；利用此指令可实现测试步骤测试模式的更改。

说明    型号说明：此指令适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号。

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

STEP: ACW: VOLTage

语法    设置格式：STEP: ACW: VOLTage_<voltage value>

STEP: ACW: VOLT_<voltage value>

查询格式：STEP: ACW: VOLTage?

STEP: ACW: VOLT?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下输出电压设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：voltage value – 输出电压值

参数类型：NR2

参数范围：0.050～5.000

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送0.1kV时，必须发送0.100

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下输出电压的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: VOLTage_4.161

设置交流耐压测试模式下输出电压值：4.161kV

查询指令：STEP: ACW: VOLTage?

返回交流耐压测试模式下输出电压值：4.161

STEP: ACW: RANGe

语法    设置格式：STEP: ACW: RANGe_<current range>

STEP: ACW: RANG_<current range>

查询格式：STEP: ACW: RANGe?

STEP: ACW: RANG?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下电流档位设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：current range – 电流档位值

参数类型：NR1

参数范围：0～2 或 0～3

参数说明：CS9913A、CS9913B型号，电流档位范围：0～3

含义：0 – 200μA，1 – 2mA,，2 – 20mA，3 – 50mA

其他非CS9913A、CS9913B型号，电流档位范围：0～2

含义：0 – 200μA，1 – 2mA,，2 – 20mA

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下电流档位的设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: RANGe_1

设置交流耐压测试模式下电流档位值：1 即2mA档

查询指令：STEP: ACW: RANGe?

返回交流耐压测试模式下电流档位值：1

STEP: ACW: HIGH

语法    设置格式：STEP: ACW: HIGH_<current high>

查询格式：STEP: ACW: HIGH?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下电流上限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：current high – 电流上限报警值

参数类型：NR1

参数范围：200μA档：0.1μA～200.0μA，2mA档：0.001mA～2.000mA

20mA档：0.01mA～20.00mA，50mA档：0.01mA～50.00mA

参数说明：电流上限报警值随着电流档位的变换而变化，本身类型为整型数据，

范围：1～2000，测试仪会根据不同的电流档位来自动确定电流上限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下电流上限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: HIGH_20

设置交流耐压测试模式下电流上限报警值：0.020mA(假设电流档位为2mA档)

查询指令：STEP: ACW: HIGH?

返回交流耐压测试模式下电流上限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: ACW: LOW

语法    设置格式：STEP: ACW: LOW_<current low>

查询格式：STEP: ACW: LOW?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下电流下限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：current low – 电流下限报警值

参数类型：NR1

参数范围：0～电流上限值

参数说明：测试仪会根据不同的电流档位来自动确定电流下限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下电流下限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: LOW_10

设置交流耐压测试模式下电流下限报警值：0.010mA(假设电流档位为2mA档)

查询指令：STEP: ACW: LOW?

返回交流耐压测试模式下电流下限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: ACW: RCURrent

语法    设置格式：STEP: ACW: RCURrent_<real current>

STEP: ACW: RCUR_<real current>

查询格式：STEP: ACW: RCURrent?

STEP: ACW: RCUR?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下真实电流上限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：real current – 真实电流上限报警值

参数类型：NR1

参数范围：0～电流上限值

参数说明：测试仪会根据不同的电流档位来自动确定真实电流上限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点，当真实电流设置为0mA时，表示关闭真实电流测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下真实电流上限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: RCUR_20

设置交流耐压测试模式下真实电流上限报警值：0.020mA(假设电流档位为

2mA档)

查询指令：STEP: ACW: RCUR?

返回交流耐压测试模式下真实电流上限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: ACW: ARC

语法    设置格式：STEP: ACW: ARC_<current value>

查询格式：STEP: ACW: ARC?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下电弧侦测值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：此指令只适用于电弧侦测模式为电流模式时

参数    参数名称：current value – 电弧侦测电流设置值

参数类型：NR2

参数范围：00.00～20.00mA

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送13.2mA时，必须发送013.2，当电弧侦测电流值设置为0mA时，表示关闭电弧侦测功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下电弧侦测电流设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: ARC_10.00

设置交流耐压测试模式下电弧侦测电流值：10.00mA

查询指令：STEP: ACW: ARC?

返回交流耐压测试模式下电弧侦测电流值：10.00

STEP: ACW: ARC

语法    设置格式：STEP: ACW: ARC_<scale value>

查询格式：STEP: ACW: ARC?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下电弧侦测值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：此指令只适用于电弧侦测模式为等级模式时

参数    参数名称：scale value – 电弧侦测等级设置值

参数类型：NR1

参数范围：0～9

参数说明：当电弧侦测等级值设置为0时，表示关闭电弧侦测功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下电弧侦测等级设置值

范例    设置指令：STEP: ACW: ARC_2

设置交流耐压测试模式下电弧侦测等级值：2

查询指令：STEP: ACW: ARC?

返回交流耐压测试模式下电弧侦测等级值：2

STEP: ACW: FREQuency

语法    设置格式：STEP: ACW: FREQuency_<frequency>

STEP: ACW: FREQ_<frequency>

查询格式：STEP: ACW: FREQuency?

STEP: ACW: FREQ?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下频率设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：frequency – 频率值

参数类型：NR2

参数范围：040.0～400.0

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送50Hz时，必须发送：050.0

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下频率的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: FREQuency_050.0

设置交流耐压测试模式下频率值：50Hz

查询指令：STEP: ACW:TTIMe？

返回交流耐压测试模式下频率值：050.0

STEP: ACW: RTIMe

语法    设置格式：STEP: ACW: RTIMe_<rise time>

STEP: ACW: RTIM_<rise time>

查询格式：STEP: ACW: RTIMe?

STEP: ACW: RTIM?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下上升时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：若当前活动测试文件处于在G工作模式时，测试步骤编号为1的上升时间设置有效，其他测试步骤上升时间设置值无，测试仪不使用所接收到的设置值

参数    参数名称：rise time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当上升时间设置为0s时，表示关闭上升时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下上升时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: RTIMe_001.1

设置交流耐压测试模式下上升时间值：1.1s

查询指令：STEP: ACW:RTIMe？

返回交流耐压测试模式下上升时间值：001.1

STEP: ACW: TTIMe

语法    设置格式：STEP: ACW: TTIMe_<test time>

STEP: ACW: TTIM_<test time>

查询格式：STEP: ACW: TTIMe?

STEP: ACW: TTIM?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下测试时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

参数    参数名称：test time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当测试时间设置为0s时，表示测试时间无穷大，测试仪永远处于测试状态，即当测试时间从0s到999.9s时，再次从0s开始记时，此时只有测试失败或按下“复位”键或接收到SOUR:TEST:STOP指令才停止测试

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下测试时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: TTIMe_107.0

设置交流耐压测试模式下测试时间值：107.0s

查询指令：STEP: ACW:TTIMe？

返回交流耐压测试模式下测试时间值：107.0

STEP: ACW: FTIMe

语法    设置格式：STEP: ACW: FTIMe_<fall_time>

STEP: ACW: FTIM_<fall_time>

查询格式：STEP: ACW: FTIMe?

STEP: ACW: FTIM?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下下降时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：若当前活动测试文件处于在G工作模式时，下降时间设置无效，即测试仪不使用所接收到的设置值

参数    参数名称：fall_time – 下降时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当下降时间设置为0s时，表示关闭下降时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下下降时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: FTIMe_004.0

设置交流耐压测试模式下下降时间值：4.0s

查询指令：STEP: ACW:FTIMe？

返回交流耐压测试模式下下降时间值：004.0

STEP: ACW: ITIMe

语法    设置格式：STEP: ACW: ITIMe_<interval time>

STEP: ACW: ITIM_<interval time>

查询格式：STEP: ACW: ITIMe?

STEP: ACW: ITIM?

描述    指令功能：交流耐压测试N模式下间隔时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：此指令仅适用于N（正常）模式

参数    参数名称：interval time – 间隔时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当间隔时间设置为0s时，表示关闭间隔时间功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试N模式下间隔时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: ITIMe_004.0

设置交流耐压测试N模式下间隔时间值：4.0s

查询指令：STEP: ACW:ITIMe？

返回交流耐压测试N模式下间隔时间值：004.0

STEP: ACW: CTIMe

语法    设置格式：STEP: ACW: CTIMe_<change time>

STEP: ACW: CTIM_<change time>

查询格式：STEP: ACW: CTIMe?

STEP: ACW: CTIM?

描述    指令功能：交流耐压测试G模式下缓变时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式模式：此指令仅适用于G（梯度）模式

参数    参数名称：change_time – 缓变时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当缓变时间设置为0s时，表示关闭缓变时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试G模式下缓变时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: CTIMe_005.0

设置交流耐压测试G模式下缓变时间值：5.0s

查询指令：STEP: ACW:CTIMe？

返回交流耐压测试G模式下缓变时间值：005.0

STEP: ACW: PSIGnal

语法    设置格式：STEP: ACW: PSIGnal_ {ON|OFF|1|0}

STEP: ACW: PSIG_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: ACW: PSIGnal?

STEP: ACW: PSIG?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下步间PASS信号设置、查询指令。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：ON|OFF|1|0，G模式下范围：OFF|0

参数说明：ON|1 – 步间PASS信号设置为是， OFF|0 – 步间PASS信号设置为否

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下步间PASS信号设置值。

0 – 步间PASS信号设置值为否，

1 – 步间PASS信号设置值为是。

STEP: ACW: CNEXt

语法    设置格式：STEP: ACW: CNEXt_ {ON|OFF|1|0}

STEP: ACW: CNEX_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: ACW: CNEXt?

STEP: ACW: CNEX?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下步间连续测试功能设置、查询指令。

说明    型号说明：此指令不适用于CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：ON|OFF|1|0，G模式下范围：ON|1

参数说明：ON|1 – 步间连续测试功能打开， OFF|0 –步间连续测试功能关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下步间连续测试功能设置值。

0 – 步间连续测试功能关闭，

1 – 步间连续测试功能打开。

STEP: ACW: PORT

语法    设置格式：STEP: ACW: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X},

{H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: ACW: PORT?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下八路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9929AX两种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：H|L|X， G模式下范围：X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下八路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: PORT_H, H, H, H, L, L, L, And L

设置交流耐压测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

查询指令：STEP: ACW:PORT？

返回交流耐压测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

STEP: ACW: PORT

语法    设置格式：STEP: ACW: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: ACW: PORT?

描述    指令功能：交流耐压测试模式下四路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919BX、CS9929BX两种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：H|L|X， G模式下范围：X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回交流耐压测试模式下四路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: ACW: PORT_H, H, L, And L

设置交流耐压测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

查询指令：STEP: ACW:PORT？

返回交流耐压测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

STEP: DCW: VOLTage

语法    设置格式：STEP: DCW: VOLTage_<voltage value>

STEP: DCW: VOLT_<voltage value>

查询格式：STEP: DCW: VOLTage?

STEP: DCW: VOLT?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下输出电压设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

参数    参数名称：voltage value – 输出电压值

参数类型：NR2

参数范围：0.050～6.000

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送0.1kV时，必须发送0.100

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下输出电压的设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: VOLTage_6.000

设置直流耐压测试模式下输出电压值：6.000kV

查询指令：STEP: DCW: VOLTage?

返回直流耐压测试模式下输出电压值：6.000

STEP: DCW: RANGe

语法    设置格式：STEP: DCW: RANGe_<current range>

STEP: DCW: RANG_<current range>

查询格式：STEP: DCW: RANGe?

STEP: DCW: RANG?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下电流档位设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

参数    参数名称：current range – 电流档位值

参数类型：NR1

参数范围：0～4

参数说明：CS9913B型号：

含义：0 – 2μA，1 –20μA,，2 –200μA，3 – 2mA，4 – 20mA

其他非CS9913B型号

含义：0 – 2μA，1 –20μA,，2 –200μA，3 – 2mA，4 – 10mA

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下电流档位的设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: RANGe_1

设置直流耐压测试模式下电流档位值：1 即20μA档

查询指令：STEP: DCW: RANGe?

返回直流耐压测试模式下电流档位值：1

STEP: DCW: HIGH

语法    设置格式：STEP: DCW: HIGH_<current high>

查询格式：STEP: DCW: HIGH?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下电流上限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

参数    参数名称：current high – 电流上限报警值

参数类型：NR1

参数范围：CS9913B型号：

2μA档：0.001μA～2.000μA，20μA档：0.01μA～20.00μA

200μA档：0.1μA～200.0μA ，2mA档：0.001mA～2.000mA

20mA档：0.01mA～20.00mA

其他非CS9913B型号：

2μA档：0.001μA～2.000μA，20μA档：0.01μA～20.00μA

200μA档：0.1μA～200.0μA ，2mA档：0.001mA～2.000mA

10mA档：0.01mA～10.00mA

参数说明：电流上限报警值随着电流档位的变换而变化，本身类型为整型数据，

CS9913B型号范围：1～2000，其他非CS9913B型号当电流档位为10mA档时范围：1～1000，当电流档位为2μA、20μA、200μA、2mA时范围：1～2000，测试仪会根据不同的电流档位来自动确定电流上限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下电流上限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: HIGH_20

设置直流耐压测试模式下电流上限报警值：0.020mA(假设电流档位为2mA档)

查询指令：STEP: DCW: HIGH?

返回直流耐压测试模式下电流上限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: DCW: LOW

语法    设置格式：STEP: DCW: LOW_<current low>

查询格式：STEP: DCW: LOW?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下电流下限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

参数    参数名称：current low – 电流下限报警值

参数类型：NR1

参数范围：0～电流上限值

参数说明：测试仪会根据不同的电流档位来自动确定电流下限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下电流下限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: LOW_10

设置直流耐压测试模式下电流下限报警值：0.010mA(假设电流档位为2mA档)

查询指令：STEP: DCW: LOW?

返回直流耐压测试模式下电流下限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: DCW: CCURrent

语法    设置格式：STEP: DCW: CCURrent_<charge current>

STEP: DCW: CCUR_<charge current>

查询格式：STEP: DCW: CCURrent?

STEP: DCW: CCUR?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下充电电流上限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

参数    参数名称：charge current – 充电电流上限报警值

参数类型：NR1

参数范围：0～电流上限值

参数说明：测试仪会根据不同的电流档位来自动确定充电电流上限报警值小数点的位置，因此在发送过程中不需要带小数点，当充电电流设置为0mA时，表示关闭充电电流上限报警判断功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下充电电流上限报警值的设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: CCUR_20

设置直流耐压测试模式下充电电流上限报警值：0.020mA(假设电流档位为

2mA档)

查询指令：STEP: DCW: CCUR?

返回直流耐压测试模式下充电电流上限报警值：0.020(假设电流档位为2mA档)

STEP: DCW: ARC

语法    设置格式：STEP: DCW: ARC_<current value>

查询格式：STEP: DCW: ARC?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下电弧侦测值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

模式说明：此指令只适用于电弧侦测模式为电流模式时

参数    参数名称：current value – 电弧侦测电流设置值

参数类型：NR2

参数范围：00.00～20.00mA

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送13.2mA时，必须发送013.2，当电弧侦测电流值设置为0mA时，表示关闭电弧侦测功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下电弧侦测电流设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: ARC_10.00

设置直流耐压测试模式下电弧侦测电流值：10.00mA

查询指令：STEP: DCW: ARC?

返回直流耐压测试模式下电弧侦测电流值：10.00

STEP: DCW: ARC

语法    设置格式：STEP: DCW: ARC_<scale value>

查询格式：STEP: DCW: ARC?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下电弧侦测值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9912BI、CS9913B、CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、

CS9929AX、CS9929BX、CS9933X八种型号

模式说明：此指令只适用于电弧侦测模式为等级模式时

参数    参数名称：scale value – 电弧侦测等级设置值

参数类型：NR1

参数范围：0～9

参数说明：当电弧侦测等级值设置为0时，表示关闭电弧侦测功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下电弧侦测等级设置值

范例    设置指令：STEP: DCW: ARC_2

设置直流耐压测试模式下电弧侦测等级值：2

查询指令：STEP: DCW: ARC?

返回直流耐压测试模式下电弧侦测等级值：2

STEP: DCW: DTIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: DTIMe_<delay time>

STEP: DCW: DTIM_<delay time>

查询格式：STEP: DCW: DTIMe?

STEP: DCW: DTIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下延时判断时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

参数    参数名称：delay time –延时判断时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭延时判断功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下延时判断时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: DTIMe_001.0

设置直流耐压测试模式下延时判断时间值：1.0s

查询指令：STEP: DCW:DTIMe？

返回直流耐压测试模式下延时判断时间值：001.0

STEP: DCW: RTIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: RTIMe_<rise time>

STEP: DCW: RTIM_<rise time>

查询格式：STEP: DCW: RTIMe?

STEP: DCW: RTIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下上升时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式说明：若当前活动测试文件处于在G工作模式时，测试步骤编号为1的上升时间设置有效，其他测试步骤上升时间设置值无，测试仪不使用所接收到的设置值

参数    参数名称：rise time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭上升时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下上升时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: RTIMe_001.1

设置直流耐压测试模式下上升时间值：1.1s

查询指令：STEP: DCW:RTIMe？

返回直流耐压测试模式下上升时间值：001.1

STEP: DCW: TTIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: TTIMe_<test time>

STEP: DCW: TTIM_<test time>

查询格式：STEP: DCW: TTIMe?

STEP: DCW: TTIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下测试时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

参数    参数名称：test time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当测试时间设置为0s时，表示测试时间无穷大，测试仪永远处于测试状态，即当测试时间从0s到999.9s时，再次从0s开始记时，此时只有测试失败或按下“复位”键或接收到SOUR:TEST:STOP指令才停止测试

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下测试时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: TTIMe_107.0

设置直流耐压测试模式下测试时间值：107.0s

查询指令：STEP: DCW:TTIMe？

返回直流耐压测试模式下测试时间值：107.0

STEP: DCW: FTIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: FTIMe_<fall_time>

STEP: DCW: FTIM_<fall_time>

查询格式：STEP: DCW: FTIMe?

STEP: DCW: FTIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下下降时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式说明：若当前活动测试文件处于在G工作模式时，下降时间设置无效，即测试仪不使用所接收到的设置值

参数    参数名称：fall_time – 下降时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭上升时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下下降时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: FTIMe_004.0

设置直流耐压测试模式下下降时间值：4.0s

查询指令：STEP: DCW:FTIMe？

返回直流耐压测试模式下下降时间值：004.0

STEP: DCW: ITIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: ITIMe_<interval time>

STEP: DCW: ITIM_<interval time>

查询格式：STEP: DCW: ITIMe?

STEP: DCW: ITIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下间隔时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式说明：此指令仅适用于N（正常）模式

参数    参数名称：interval time – 间隔时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭间隔时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下间隔时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: ITIMe_004.0

设置直流耐压测试模式下间隔时间值：4.0s

查询指令：STEP: DCW:ITIMe？

返回直流耐压测试模式下间隔时间值：004.0

STEP: DCW: CTIMe

语法    设置格式：STEP: DCW: CTIMe_<change time>

STEP: DCW: CTIM_<change time>

查询格式：STEP: DCW: CTIMe?

STEP: DCW: CTIM?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下缓变时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式模式：此指令仅适用于G（梯度）模式

参数    参数名称：change time – 缓变时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭缓变时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下缓变时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: CTIMe_005.0

设置直流耐压测试模式下缓变时间值：5.0s

查询指令：STEP: DCW:CTIMe？

返回直流耐压测试模式下缓变时间值：005.0

STEP: DCW: PSIGnal

语法    设置格式：STEP: DCW: PSIGnal_ {ON|OFF|1|0}

STEP: DCW: PSIG_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: DCW: PSIGnal?

STEP: DCW: PSIG?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下步间PASS信号设置、查询指令。

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：ON|OFF|1|0，G模式下范围：OFF|0

参数说明：ON|1 – 步间PASS信号设置为是， OFF|0 – 步间PASS信号设置为否

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下步间PASS信号设置值。

0 – 步间PASS信号设置值为否，

1 – 步间PASS信号设置值为是。

STEP: DCW: CNEXt

语法    设置格式：STEP: DCW: CNEXt_ {ON|OFF|1|0}

STEP: DCW: CNEX_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: DCW: CNEXt?

STEP: DCW: CNEX?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下步间连续测试功能设置、查询指令。

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9919BX、CS9922BX、CS9929AX、CS9929BX、

CS9933X、CS9912BI、CS9913B八种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：ON|OFF|1|0，G模式下范围：ON|1

参数说明：ON|1 – 步间连续测试功能打开， OFF|0 –步间连续测试功能关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下步间连续测试功能设置值。

0 – 步间连续测试功能关闭，

1 – 步间连续测试功能打开。

STEP: DCW: PORT

语法    设置格式：STEP: DCW: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X},

{H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: DCW: PORT?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下八路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919AX、CS9929AX两种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：H|L|X， G模式下范围：X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下八路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: PORT_H, H, H, H, L, L, L, And L

设置直流耐压测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

查询指令：STEP: DCW:PORT？

返回直流耐压测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

STEP: DCW: PORT

语法    设置格式：STEP: DCW: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: DCW: PORT?

描述    指令功能：直流耐压测试模式下四路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9919BX、CS9929BX两种型号

模式说明：此指令所携带的参数在N、G模式下是不同的

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：N模式下范围：H|L|X， G模式下范围：X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回直流耐压测试模式下四路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: DCW: PORT_H, H, L, And L

设置直流耐压测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

查询指令：STEP: DCW:PORT？

返回直流耐压测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

STEP: IR: VOLTage

语法    设置格式：STEP: IR: VOLTage_<voltage_value>

STEP: IR: VOLT_<voltage value>

查询格式：STEP: IR: VOLTage?

STEP: IR: VOLT?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下输出电压设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：voltage value – 输出电压值

参数类型：NR2

参数范围：0.050～1.000

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送0.1kV时，必须发送0.100

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下输出电压的设置值

范例    设置指令：STEP: IR: VOLTage_0.061

设置绝缘电阻测试模式下输出电压值：0.061kV

查询指令：STEP: IR: VOLTage?

返回绝缘电阻测试模式下输出电压值：0.061

STEP: IR: ARANge

语法    设置格式：STEP: IR: ARANge_ {ON|OFF|1|0}

STEP: IR: ARAN_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: IR: ARANge?

STEP: IR: ARAN?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下自动换档功能设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 自动换档功能打开，OFF|0 – 自动换档功能关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下自动换档功能设置值。

0 – 自动换档功能关闭，

1 – 自动换档功能打开。

STEP: IR: HIGH

语法    设置格式：STEP: IR: HIGH_<resistance high>

查询格式：STEP: IR: HIGH?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下绝缘电阻上限报警值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：resistance high – 输出电压值

参数类型：NR1

参数范围：0000～9999

参数说明：当电阻上限设置为0时，表示绝缘电阻上限报警关闭，此时电阻下限的最大值不能超过9999

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下绝缘电阻上限设置值

范例    设置指令：STEP: IR: HIGH_1231

设置绝缘电阻测试模式下绝缘电阻上限值：1231MΩ

查询指令：STEP: IR: HIGH?

返回绝缘电阻测试模式下绝缘电阻上限值：1231

STEP: IR: LOW

语法    设置格式：STEP: IR: LOW_<resistance low>

查询格式：STEP: IR: LOW?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下绝缘电阻下限设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：resistance low – 输出电压值

参数类型：NR1

参数范围：当电阻上限设置为0 MΩ时，  电阻下限范围：1～9999；

当电阻上限设置不为0 MΩ时，电阻下限范围：1～电阻上限

参数说明：当电阻下限范围受电阻上限影响，在设置此参数时应注意。

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下绝缘电阻下限设置值

范例    设置指令：STEP: IR: LOW_1000

设置绝缘电阻测试模式下绝缘电阻下限值：1000MΩ

查询指令：STEP: IR: LOW?

返回绝缘电阻测试模式下绝缘电阻下限值：1000

STEP: IR: RTIMe

语法    设置格式：STEP: IR: RTIMe_<rise time>

STEP: IR: RTIM_<rise time>

查询格式：STEP: IR: RTIMe?

STEP: IR: RTIM?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下上升时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：rise time – 上升时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭上升时间测试功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下上升时间的设置值

范例    设置指令：STEP: IR: RTIMe_001.0

设置绝缘电阻测试模式下上升时间值：1.0s

查询指令：STEP: IR:RTIMe？

返回绝缘电阻测试模式下上升时间值：001.0

STEP: IR: TTIMe

语法    设置格式：STEP: IR: TTIMe_<test time>

STEP: IR: TTIM_<test time>

查询格式：STEP: IR: TTIMe?

STEP: IR: TTIM?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下测试时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：test time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当测试时间设置为0s时，表示测试时间无穷大，测试仪永远处于测试状态，即当测试时间从0s到999.9s时，再次从0s开始记时，此时只有测试失败或按下“复位”键或接收到SOUR:TEST:STOP指令才停止测试

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下测试时间的设置值

范例    设置指令：STEP: IR: TTIMe_011.0

设置绝缘电阻测试模式下测试时间值：11.0s

查询指令：STEP: IR:TTIMe？

返回绝缘电阻测试模式下测试时间值：011.0

STEP: IR: DTIMe

语法    设置格式：STEP: IR: DTIMe_<delay time>

STEP: IR: DTIM_<delay time>

查询格式：STEP: IR: DTIMe?

STEP: IR: DTIM?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下延时判断时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：delay time – 延时判断时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭延时判断功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下延时判断时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: IR: DTIMe_005.0

设置绝缘电阻测试模式下延时判断时间值：5.0s

查询指令：STEP: IR:DTIMe？

返回绝缘电阻测试模式下延时判断时间值：005.0

STEP: IR: ITIMe

语法    设置格式：STEP: IR: ITIMe_<interval time>

STEP: IR: ITIM_<interval time>

查询格式：STEP: IR: ITIMe?

STEP: IR: ITIM?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下间隔时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：interval time – 延时判断时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符，当设置为0s时，表示关闭间隔时间功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下间隔时间的设置值。

范例    设置指令：STEP: IR: ITIMe_004.0

设置绝缘电阻测试模式下间隔时间值：4.0s

查询指令：STEP: IR:ITIMe？

返回绝缘电阻测试模式下间隔时间值：004.0

STEP: IR: PSIGnal

语法    设置格式：STEP: IR: PSIGnal_ {ON|OFF|1|0}

STEP: IR: PSIG_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: IR: PSIGnal?

STEP: IR: PSIG?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下步间PASS信号设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 步间PASS信号设置为是， OFF|0 – 步间PASS信号设置为否

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下步间PASS信号设置值。

0 – 步间PASS信号设置值为否，

1 – 步间PASS信号设置值为是。

STEP: IR: CNEXt

语法    设置格式：STEP: IR: CNEXt_ {ON|OFF|1|0}

STEP: IR: CNEX_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: IR: CNEXt?

STEP: IR: CNEX?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下步间连续测试功能设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9922BX、CS9922CX、CS9929AX、CS9929BX、CS9933X五种型号

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 步间连续测试功能打开， OFF|0 –步间连续测试功能关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下步间连续测试功能设置值。

0 – 步间连续测试功能关闭，

1 – 步间连续测试功能打开。

STEP: IR: PORT

语法    设置格式：STEP: IR: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X},

{H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: IR: PORT?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下八路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9929AX一种型号

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：H|L|X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下八路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: IR: PORT_H, H, H, H, L, L, L, And L

设置绝缘电阻测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

查询指令：STEP: IR:PORT？

返回绝缘电阻测试模式下八路高压输出端口状态值：H, H, H, H, L, L, L, L

STEP: IR: PORT

语法    设置格式：STEP: IR: PORT_ {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}, {H|L|X}

查询格式：STEP: IR: PORT?

描述    指令功能：绝缘电阻测试模式下四路高压输出端口状态设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9929BX一种型号

参数    参数名称：{H|L|X}

参数类型：NR3

参数范围：H|L|X

参数说明：H – 高压态，L – 接地态，X – 高阻态

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回绝缘电阻测试模式下四路高压输出端口状态的设置值。

范例    设置指令：STEP: IR: PORT_H, H, L, And L

设置绝缘电阻测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

查询指令：STEP: IR:PORT？

返回绝缘电阻测试模式下四路高压输出端口状态值：H, H, L, L

STEP: GR: CURRent

语法    设置格式：STEP: GR: CURRent_<current value>

STEP: GR: CURR_<current value>

查询格式：STEP: GR: CURRent?

STEP: GR: CURR?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下输出电流值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：current value – 输出电流值

参数类型：NR2

参数范围：01.00～Imax

仪器型号：CS9933X、CS9950  Imax = 30.00

仪器型号：CS9950CX         Imax = 40.00

仪器型号：CS9950CX         Imax = 60.00

参数说明：参数长度必须为5个字符，即发送2.23A时，必须发送02.23

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下输出电流的设置值

范例    设置指令：STEP: GR: CURRent_12.35

设置接地电阻测试模式下输出电流值：12.35A

查询指令：STEP:GR:CURRent？

返回接地电阻测试模式下输出电流值：12.35

STEP: GR: HIGH

语法    设置格式：STEP: GR: HIGH_<resistance high>

查询格式：STEP: GR: HIGH?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下接地电阻上限值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：resistance_high – 接地电阻上限值

参数类型：NR2

参数范围：001.0～Min(1500*Imax/100*Iset, 510.0)

参数说明：参数长度必须为5个字符，Iset：所设置的输出电流值，Imax：输出电流最大值，Min：取两个数中的最小值

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下接地电阻上限值的设置值

范例    设置指令：STEP: GR: HIGH_087.3

设置接地电阻测试模式下接地电阻上限值：87.3mΩ

查询指令：STEP:GR:HIGH？

返回接地电阻测试模式下接地电阻上限值：087.3

STEP: GR: LOW

语法    设置格式：STEP: GR: LOW_<resistance low>

查询格式：STEP: GR: LOW?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下接地电阻下限值设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：resistance_low – 接地电阻下限值

参数类型：NR2

参数范围：000.0～接地电阻上限值

参数说明：参数长度必须为5个字符

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下接地电阻下限值的设置值

范例    设置指令：STEP: GR: LOW_050.3

设置接地电阻测试模式下接地电阻下限值：50.3mΩ

查询指令：STEP:GR:LOW？

返回接地电阻测试模式下接地电阻下限值：050.3

STEP: GR: TTIMe

语法    设置格式：STEP: GR: TTIMe_<test_time>

STEP: GR: TTIM_<test_time>

查询格式：STEP: GR: TTIMe?

STEP: GR: TTIM?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下阻测试时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：test_time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0,000.3～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下测试时间的设置值

范例    设置指令：STEP: GR: TTIMe_010.0

设置接地电阻测试模式下测试时间值：10.3s

查询指令：STEP:GR: TTIMe？

返回接地电阻测试模式下测试时间值：010.3

STEP: GR: ITIMe

语法    设置格式：STEP: GR: ITIMe_<interval_time>

STEP: GR: ITIM_<interval_time>

查询格式：STEP: GR: ITIMe?

STEP: GR: ITIM?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下间隔时间设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：interval_time – 测试时间

参数类型：NR2

参数范围：000.0～999.9

参数说明：参数长度必须为5个字符

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下间隔时间的设置值

范例    设置指令：STEP: GR: ITIMe_001.0

设置接地电阻测试模式下间隔时间值：1s

查询指令：STEP:GR:ITIMe？

返回接地电阻测试模式下间隔时间值：001.0

STEP: GR: PSIGnal

语法    设置格式：STEP: GR: PSIGnal_ {ON|OFF|1|0}

STEP: GR: PSIG_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: GR: PSIGnal?

STEP: GR: PSIG?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下步间PASS信号设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 步间PASS信号设置为是， OFF|0 – 步间PASS信号设置为否

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下步间PASS信号设置值。

0 – 步间PASS信号设置值为否，

1 – 步间PASS信号设置值为是。

STEP: GR: CNEXt

语法    设置格式：STEP: GR: CNEXt_ {ON|OFF|1|0}

STEP: GR: CNEX_ {ON|OFF|1|0}

查询格式：STEP: GR: CNEXt?

STEP: GR: CNEX?

描述    指令功能：接地电阻测试模式下步间连续功能设置、查询指令

说明    型号说明：此指令仅适用于CS9933X、CS9950、CS9950CX、CS9950DX四种型号

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 步间连续测试功能打开， OFF|0 – 步间连续测试功能关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回接地电阻测试模式下步间连续测试功能设置值。

0 – 步间连续测试功能关闭，

1 – 步间连续测试功能打开。

11.4.5  结果指令集

RESult: CAPacity: USED

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: CAPacity: USED?

RES: CAP: USED?

描述    指令功能：已使用的结果容量查询指令

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪内已使用的结果容量

范例    查询指令：RES: CAP: USED?

返回测试仪内已使用的结果容量：1230

RESult: CAPacity: FREE

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: CAPacity: FREE?

RES: CAP: FREE?

描述    指令功能：未使用的结果容量查询指令

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪内未使用的结果容量

范例    查询指令：RES:CAP:FREE？

返回测试仪内未使用的结果容量：8769

RESult: CAPacity: ALL

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: CAPacity: ALL?

RES: CAP: ALL?

描述    指令功能：结果总容量查询指令

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪内结果总容量

范例    查询指令：RES: CAP: ALL?

返回测试仪内结果总容量：9999

RESult: CAPacity: PASS

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: CAPacity: PASS?

RES: CAP: PASS?

描述    指令功能：测试合格结果容量查询指令；

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪内测试合格结果容量

RESult: CAPacity: FAIL

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: CAPacity: FAIL?

RES: CAP: FAIL?

描述    指令功能：测试失败结果容量查询指令；

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪内测试失败结果容量

RESult: CLEar: ALL

语法    设置格式：RESult: CLEar: ALL

RES: CLE: ALL

查询格式：不支持

描述    指令功能：清空仪器全部测试结果指令；

参数    无

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

RESult: FETCh: SINGle

语法    设置格式：不支持

查询格式：RESult: FETCh: SINGle? _<result number>

RES: FETC: SING? _<result_number>

描述    指令功能：获取指定的测试结果指令；根据指定的测试结果编号获取一条测试结果，若指定的测试结果编号大于总测试结果编号返回错误迅息：-222,”Data out of range”

说明    真实电流：真实电流只有在ACW测试模式时才是有效的值，若ACW测试时真实电流测试功能没打开，则测试结果中保存真实电流值为：----- 当ACW测试时真实电流测试功能打开时，测试结果中保存的为真实电流的测量值。DCW、IR、GR测试模式中真实电流的值固定为：----- 表示真实电流在这些测试模式中无效

参数    参数名称：result_number – 结果号

参数类型：NR1

参数范围：1～总测试结果号

参数说明：总测试结果号上限为9999

返回    查询指令：返回指定的测试结果信息。信息格式由此条信息的测试模式决定，分别如下：

ACW交流耐压测试模式下返回格式：

本测试步骤编号、总测试步骤数目、测试文件工作模式、测试步骤测试模式、测试文件名称、测试电压、电流档位、测试电流、真实电流、测试时间、测试结果

DCW交流耐压测试模式下返回格式：

本测试步骤编号、总测试步骤数目、测试文件工作模式、测试步骤测试模式、测试文件名称、测试电压、电流档位、测试电流、真实电流、测试时间、测试结果

IR   绝缘电阻测试模式下返回格式：

本测试步骤编号、总测试步骤数目、测试文件工作模式、测试步骤测试模式、测试文件名称、测试电压、绝缘电阻、真实电流、测试时间、测试结果

GR  接地电阻测试模式下返回格式：

本测试步骤编号、总测试步骤数目、测试文件工作模式、测试步骤测试模式、测试文件名称、测试电流、接地电阻、真实电流、测试时间、测试结果

范例    查询指令：假设测试仪内第一条为ACW测试结果、第二条为DCW测试结果、第三条为IR测试结果、第四条为GR测试结果

P – 测试合格

F – 测试失败

RES: FETC: SING? 1

ACW交流耐压测试模式返回结果信息：真实电流测试功能关闭时

01, 04, N, 0,"SAMPLE", 3.002, 1, 0.017, -----, 003.0, P

ACW交流耐压测试模式返回结果信息：真实电流测试功能打开时

01, 04, N, 0,"SAMPLE", 3.002, 1, 0.017, 0.017, 003.0, P

RES: FETC: SING? 2

DCW直流耐压测试模式返回结果信息：

02, 04, N, 1,"SAMPLE", 3.006, 3, 0.000, -----, 003.0, P

RES: FETC: SING? 3

IR   绝缘电阻测试模式返回结果信息：

03, 04, N, 2,"SAMPLE", 1.000, 1560, -----, 003.0, P

RES: FETC: SING? 4

GR  接地电阻测试模式返回结果信息：

04, 04, N, 3,"SAMPLE", 13.00, 106.0, -----, 003.0, P

11.4.5  系统指令集

SYSTerm: SCReen: CONTrast

语法    设置格式：SYSTerm: SCReen: CONTrast_<contract value>

SYST: SCR: CONT_<contract_value>

查询格式：SYSTerm: SCReen: CONTrast?

SYST: SCR: CONT?

描述    指令功能：液晶屏对比度设置、查询指令

参数    参数名称：contract_value – 液晶屏对比度值

参数类型：NR1

参数范围：1～9

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,“No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前的液晶屏对比度设置值。

SYSTerm: BEEPer: VOLume

语法    设置格式：SYSTerm:BEEPer:VOLume_<volume value>

SYST:BEEP:VOL_<volume_value>

查询格式：SYSTerm:BEEPer:VOLume?

SYST:BEEP:VOL?

描述    指令功能：系统音量设置、查询指令

参数    参数名称：volume_value – 音量值

参数类型：NR1

参数范围：0～9

参数说明：0 代表系统音量关闭

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前的系统音量设置值。

SYSTerm:RHINt

语法    设置格式：SYSTerm:RHINt_<remain_hint_value>

SYST:RHIN_<remain_hint_value>

查询格式：SYSTerm:RHINt?

SYST:RHIN?

描述    指令功能：余量提示值设置、查询指令

参数    参数名称：remain_hint_value – 余量提示值

参数类型：NR1

参数范围：0～9

参数说明：0 代表关闭余量提示功能关闭，1 – 9 代表10%～90%时进行余量提示

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前余量提示设置值。

SYSTerm:RSAVe

语法    设置格式：SYSTerm:RSAVe_{ON|OFF|1|0}

SYST:RSAV_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:RSAVe?

SYST:RSAV?

描述    指令功能：结果保存功能设置指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开结果保存功能， OFF|0 – 关闭结果保存功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前结果保存功能设置值。0 – 关闭结果保存， 1 – 打开结果保存。

范例    设置指令：SYSTerm:RSAVe_ON 打开结果保存功能

查询指令：SYSTerm:RSAV？   返回值：1

SYSTerm:OCOVer

语法    设置格式：SYSTerm:OCOVer _{ON|OFF|1|0}

SYST:OCOV_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:OCOVer?

SYST:OCOV?

描述    指令功能：结果溢出覆盖功能设置、查询指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开结果溢出覆盖功能， OFF|0 – 关闭结果溢出覆盖功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前结果溢出覆盖功能设置值。

0 – 关闭结果溢出覆盖功能，

1 – 打开结果溢出覆盖功能。

SYSTerm:GFI

语法    设置格式：SYSTerm:GFI_{ON|OFF|1|0}

SYST:GFI_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:GFI?

SYST:GFI?

描述    指令功能：GFI功能设置、查询指令

说明    型号说明：CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种仪器型号不支持此指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开GFI功能， OFF|0 – 关闭GFI功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前GFI功能设置值。

0 – 关闭GFI功能，

1 – 打开GFI功能。

SYSTerm:PHV

语法    设置格式：SYSTerm:PHV_{ON|OFF|1|0}

SYST:PHV_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:PHV?

SYST:PHV?

描述    指令功能：PHV（预防高压）功能设置、查询指令

说明    型号说明：CS9950、CS9950CX、CS9950DX三种仪器型号不支持此指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开预防高压功能， OFF|0 – 关闭预防高压功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前预防高压功能设置值。

0 – 关闭预防高压功能，

1 – 打开预防高压功能。

SYSTerm:TSIGnal

语法    设置格式：SYSTerm:TSIGnal _{LEVel|DOT|1|0}

SYST:TSIG _{LEVel|DOT|1|0}

查询格式：SYSTerm:TSIGnal?

SYST:TSIG?

描述    指令功能：测试信号设置、查询指令

参数    参数名称：{LEVel|DOT|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：LEVel|DOT|1|0

参数说明：LEVel|1 – 测试信号为电平信号， DOT|0 – 测试信号为触点信号

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前测试信号设置值。

0 – 为触点信号，

1 – 为电平信号。

SYSTerm:SCHeck

语法    设置格式：SYSTerm:SCHeck_{ON|OFF|1|0}

SYST:SCH_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:SCHeck?

SYST:SCH?

描述    指令功能：自检功能设置、查询指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开自检功能， OFF|0 – 关闭自检功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前自检功能设置值。

0 – 关闭自检功能，

1 – 打开自检功能。

SYSTerm:CHINt

语法    设置格式：SYSTerm:CHINt_{ON|OFF|1|0}

SYST:CHIN_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:CHINt?

SYST:CHIN?

描述    指令功能：检验提示功能设置、查询指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开检查提示功能， OFF|0 – 关闭检查提示功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前检查提示功能设置值。

0 – 关闭检验提示功能，

1 – 打开检验提示功能。

SYSTerm:TPORt

语法    设置格式：SYSTerm:TPORt_{GND|FLOat|1|0}

SYST:TPOR_{GND|FLOat|1|0}

查询格式：SYSTerm:TPORt?

SYST:TPOR?

描述    指令功能：测量端口设置、查询指令

参数    参数名称：{GND|FLOat|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：GND|FLOat|1|0

参数说明：GND|1 – 测量端口处于接地方式， FLOat|0 – 测量端口处于浮地方式

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前测量端口设置值。

0 – 测量端口处于浮地方式，

1 – 测量端口处于接地方式。

SYSTerm:LANGuage

语法    设置格式：SYSTerm:LANGuage_{CHINese|ENGLish|1|0}

SYST:LANG_{CHINese|ENGLish|1|0}

查询格式：SYSTerm:LANGuage?

SYST:LANG?

描述    指令功能：仪器语言设置、查询指令

参数    参数名称：{CHINese|ENGLish|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：CHINese|ENGLish|1|0

参数说明：CHINese |1 – 仪器使用中文语言， ENGLish |0 – 仪器使用英文语言

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前测试端口设置值。

0 – 仪器使用英文语言，

1 – 仪器使用中文语言。

SYSTerm:FCONtinue

语法    设置格式：SYSTerm:FCONtinue _{ON|OFF|1|0}

SYST:FCONtinue _{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:FCONtinue?

SYST:FCONtinue?

描述    指令功能：失败继续功能设置、查询指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开失败继续功能， OFF|0 – 关闭失败继续功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前失败继续功能设置值。

0 – 关闭失败继续功能，

1 – 打开失败继续功能。

SYSTerm:KEY:KLOCk

语法    设置格式：SYSTerm:KEY:KLOCk_{ON|OFF|1|0}

SYST:KEY:KLOC_{ON|OFF|1|0}

查询格式：SYSTerm:KEY:KLOCk?

SYST:KEY:KLOC?

描述    指令功能：键盘锁功能设置、查询指令

参数    参数名称：{ON|OFF|1|0}

参数类型：NR3

参数范围：ON|OFF|1|0

参数说明：ON|1 – 打开键盘锁功能， OFF|0 – 关闭键盘锁功能

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回当前键盘锁功能设置值。

0 – 关闭键盘锁功能，

1 – 打开键盘锁功能。

SYSTerm:KEY:PASSword:NEW

语法    设置格式：SYSTerm:KEY:PASSword:NEW_<current_password>,<new_password>

SYST:KEY:PASS:NEW_<current_password>,<new_password>

查询格式：不支持

描述    指令功能：仪器系统密码设置指令。

参数    参数名称：current_password – 当前密码

参数类型：NR4

参数范围：0～9，密码长度小于等于8

参数说明：仪器系统当前密码

参数名称：new_password – 新密码

参数类型：NR4

参数范围：0～9，密码长度小于等于8

参数说明：仪器系统新密码

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

范例    设置指令：假设系统当前密码：234,新设系统密码：123,

SYSTerm:KEY:PASSword:NEW_”234”,”123”,

SYSTerm:KEY:PASSword:NOW

语法    设置格式：不支持

查询格式：SYSTerm:KEY:PASSword:NOW?

SYST:KEY:PASS:NOW?

描述    指令功能：测试仪系统当前密码查询指令

参数    无

返回    查询指令：返回测试仪系统当前密码

范例    查询指令：SYST:KEY:PASS:NOW?

返回测试仪系统当前密码：123

SYSTerm:TIME

语法    设置格式：SYSTerm:TIME_<year_value>,<month_value>,<day_value>,

<hour_value>,<minute_value>,<second_value>

SYST:TIME_<year_value>,<month_value>,<day_value>,

<hour_value>,<minute_value>,<second_value>

查询格式：SYSTerm:TIME?

SYST:TIME?

描述    指令功能：测试仪系统时间设置、查询指令

参数    参数名称：year_value – 年份值

参数类型：NR1

参数范围：0～99

参数名称：month_value – 月份值

参数类型：NR1

参数范围：1～12

参数名称：day_value – 日期值

参数类型：NR1

参数范围：1～31、1～30、1～28或1～29

参数说明：日期的值应根据不同的月份值和是否为闰年来确定

参数名称：hour_value – 小时值

参数类型：NR1

参数范围：10～23

参数名称：minute_value – 分钟值

参数类型：NR1

参数范围：0～59

参数名称：second_value – 秒钟值

参数类型：NR1

参数范围：0～59

返回    设置指令：执行成功后测试仪返回：+0,”No error”，执行失败则返回相应的失败信息。

查询指令：返回测试仪系统当前密码

范例    设置指令：SYSTerm:TIME_08,12,25,15,36,30

设置测试仪系统当前密码：08年12月25日 15点36分30秒

查询指令：SYST:TIME? 返回：08,12,25,15,36,34

返回测试仪系统当前密码：08年12月25日 15点36分34秒

11.5 通讯错误迅息表

测试仪通讯采用应答式通讯，根绝指令指令情况的不同而返回不同的错误迅息，控制器在接收返回迅

息后应进行相应的处理。通讯错误迅息如下：

+0 No error

指令执行成功后，返回此迅息

-102 Syntax error

语法错误，指令串中包含不合法的字符或指令串格式错误。

-105 Execute not allowed

指令执行不允许，在当前状态下，不允许执行此指令

-108 Parameter not allowed

接收到了指令所不允许的参数。

-109 Missing parameter

指令串中遗漏了参数。

-113 Undefined header

未定义的指令表头。

-120 Parameter type error

参数类型错误。

-151 Invalid string data

不允许的字符串参数。

-152 Execute time out

指令执行超时。

-222 Data out of range

参数值超出允许范围。

# 12

# 附件及保修

12.1附件：

1、电源线                          1根

2、高压测试夹                      1套

3、使用说明书                      1份

4、质保书                          1份

5、产品合格证                      1份

6、串行通讯安装及说明光盘（选配）  1张

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生短缺，请即与本公司或经销单位联系。

12.2保修：

12.2.1保修期：

(1)、使用单位从本公司购买仪器者，自本公司发运日期起计算，从经销部门购买者，

从经销单位发运日期起计算，整机保修期12个月。

(2)、附件等易耗品保修期为６个月。

12.2.2保修：

保修时应出具该仪器的保修卡。本公司对所有发外仪器实行终身维修服务。

保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担

长盛公司版权所有

长盛公司的产品受已获准和尚在审批的中国专利的保护。本说明书提供的信息取代以往出版的所有信息资料，本公司保留改变规格和价格的权利，并不另行通知。